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一、《深圳经济特区政府采购条例》
第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）在采购活动中应当回避而未回避的；
（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（五）与其他采购参加人串通响应的；
（六）恶意投诉的；
（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（九）其他违反本条例规定的行为。
二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》
第七十五条 供应商有下列情形之一的，属于采购条例所称的串通响应行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：
（一）响应供应商之间相互约定给予未成交的供应商利益补偿。
（二）不同响应供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目响应授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
（三）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。
（四）不同响应供应商的响应文件或部分响应文件相互混装。
（五）不同响应供应商的响应文件内容存在非正常一致。
（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项响应活动的。
（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七条的有关规定处理：
（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书响应的。
（二）由其他单位或者其他单位负责人在响应供应商编制的响应文件上加盖印章或者签字的。
（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。
（四）响应保证金不是从响应供应商基本账户转出的。
（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
响应供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。
第八十条 供应商有下列行为之一的，采购机构或采购人不予退还其交纳的响应保证金，情节严重的，并由主管部门记入供应商诚信档案，予以通报。
（一）响应截止后，撤销响应的。
（二）成交后无正当理由未在规定期限内签订合同的。
（三）将成交项目转让给他人或者在响应文件中s未说明且未经采购人、采购采购机构同意，将成交项目分包给他人的。
（四）拒绝履行合同义务的。
不予退还的响应保证金及其利息应当上缴国库。
三、《深圳市财政局关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（深财购[2019]42号）
若供应商在政府采购活动中出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第八十四条规定情形的，采购人或采购机构可将有关情况报同级财政部门，由财政部门根据实际情况记入供应商诚信档案，予以通报。市、区财政部门将加大对违法违规供应商的惩戒力度，实施联合惩戒。



资格性审查表
	序号
	审查内容
	审查方式/查询途径

	1
	资质条件
	根据采购文件招标公告“申请人的资格要求”的规定，要求供应商提供资质证明材料

	2
	是否存在因违法行为而被禁止参加本市政府采购活动的情形
	中国政府采购网、深圳市政府采购监管网

	3
	不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员是否为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险
	供应商提供的《供应商基本情况表》；供应商提供的社保缴纳证明材料。

	4
	不同投标供应商是否存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系
	国家企业信用信息公示系统、机关赋码和事业单位登记管理网、全国社会组织信用信息公示平台等网站

	5
	不同供应商之间是否存在直接控股、管理关系
	国家企业信用信息公示系统、机关赋码和事业单位登记管理网、全国社会组织信用信息公示平台等网站

	6
	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，是否参加了该采购项目的其他采购活动
	见投标文件《投标及履约承诺函》




符合性审查表
	序号
	审查内容

	1
	未出现将一个包中的内容拆开投标；

	2
	投标文件按照招标文件要求密封、签字、盖章；

	3
	投标函已提交并符合招标文件要求的；

	4
	除招标文件规定允许有替代方案外，对同一项目投标时，未同时提供两套或两套以上的投标方案；

	5
	按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书且按要求提供有效的授权委托人社保证明文件或承诺函的；

	6
	投标总价或分项报价不高于最高投标限价；

	7
	同一项目未出现两个及以上报价；

	8
	投标人报价不低于其成本，或低于成本，能作出合理说明；

	9
	投标报价未有严重缺漏项目；

	10
	投标文件载明的服务期满足招标文件规定；

	11
	所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面实质性满足招标文件要求；

	12
	投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的；

	13
	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的；
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根据工作安排，我单位拟采购2026年院内自筹医疗设备项目（第二批）项目，现诚邀各公司参与，具体如下：
1、 项目基本情况
1． 项目名称：2026年院内自筹医疗设备项目（第二批）
2． 项目编号：GZSY-ZB-HW-2026049
3． 采购方式：详见分包表
4． 合同期：合同签订之日起至项目验收完毕
5． 质保期：详见分包表
6． 采购日期：详见分包表
7． 是否接受进口：拒绝进口
分包表：
	[bookmark: _Toc85442287]包号
	项目编号
	采购项目名称
	采购数量
	预算单价（元）
	分包预算（元）
	是否医疗器械
	采购时间
	采购方式

	01
	GZSY-ZB-HW-2026049-01
	等离子射频手术系统
	1
	60000.00
	60000.00
	是
	2026年9月23日
	公开征集

	02
	GZSY-ZB-HW-2026049-02
	低频治疗仪
	1
	7500.00
	7500.00
	是
	2026年9月23日
	询价

	03
	GZSY-ZB-HW-2026049-03
	骨创伤治疗仪
	2
	35000.00
	70000.00
	是
	2026年9月23日
	公开征集

	04
	GZSY-ZB-HW-2026049-04
	间歇式气动压力系统
	1
	25000.00
	25000.00
	是
	2026年9月23日
	公开征集

	05
	GZSY-ZB-HW-2026049-05
	空气波压力循环治疗仪
	1
	32000.00
	32000.00
	是
	2026年9月23日
	公开征集

	06
	GZSY-ZB-HW-2026049-06
	手动病床（龙门架骨科床）
	9
	9000.00
	81000.00
	是
	2026年9月22日
	公开征集

	07
	GZSY-ZB-HW-2026049-07
	手动病床（手动三摇床）
	8
	5135.00
	41080.00
	是
	2026年9月22日
	公开征集

	08
	GZSY-ZB-HW-2026049-08
	熏蒸治疗仪
	2
	35000.00
	70000.00
	是
	2026年9月22日
	公开征集

	09
	GZSY-ZB-HW-2026049-09
	刨削镜头
	1
	89000.00
	89000.00
	是
	2026年9月28日
	公开征集

	10
	GZSY-ZB-HW-2026049-10
	全自动核酸扩增分析仪
	1
	2000.00
	2000.00
	是
	2026年9月28日
	询价

	11
	GZSY-ZB-HW-2026049-11
	全自动免疫分析仪
	1
	196000.00
	196000.00
	是
	2026年9月28日
	公开征集

	12
	GZSY-ZB-HW-2026049-12
	全自动样本前处理系统
	1
	196000.00
	196000.00
	是
	2026年9月28日
	公开征集

	13
	GZSY-ZB-HW-2026049-13
	血管内超声诊断仪
	1
	10000.00
	10000.00
	是
	2026年9月28日
	询价



具体技术要求详见采购文件。
2、 供应商资格要求（复印件加盖公章、原件备查）
1． 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（须提供具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或个体工商户的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件以及《政府采购响应及履约承诺函》，均加盖响应人公章）。如果是分支机构参与响应，还须同时提供其具有独立法人资格的上级主体出具的有效授权书及上级主体的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件加盖响应人公章；本项目不接受总公司与分支机构同时参与响应，也不接受同一总公司有两个或以上分支机构参与响应，如出现以上情形，该两家或以上响应人均按无效响应处理。
2． 参与本项目响应前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购响应及履约承诺函》中作出承诺）。
3． 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购响应及履约承诺函》中作出承诺）。
4． 参与本项目政府采购活动不存在与其他采购参加人串通响应，隐瞒真实情况，提供虚假资料等违法违规情形，不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购响应及履约承诺函》中作出承诺）。
5． 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《政府采购响应及履约承诺函》中作出承诺）。
6． 不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目响应授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同响应供应商的响应文件不得由同一单位或者同一人编制;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息）。
7． 参与政府采购项目响应的供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。须提供自收到本邀请文件起至谈判截止前期间内任意时间以下三个网站的信用查询结果截图（三个网站截图须同时提供，且截图须有公司名称、查询时间及相关信用信息）
1）深圳市政府采购诚信档案一般行政处罚记录
（http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda/index.html）
2）信用中国
（https://www.creditchina.gov.cn/）
3）政府采购严重违法失信行为信息记录
（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）
8． 本项目不接受联合体响应，不允许转包、分包。
9． 本项目的特定资格要求：
(1) 如供应商所投产品属医疗器械管理，响应人为所投产品的生产企业，须提供《医疗器械生产许可证（或备案凭证）》，并有相应生产范围；若响应人为所投产品的代理商或授权供应商，须提供《医疗器械经营许可证（或备案凭证）》，并有相应经营范围；当所投产品属于第一类医疗器械时无须提供《医疗器械经营许可证（或备案凭证）》，但响应人应在响应文件中对其所属类别进行书面说明。以上资料均提供复印件加盖响应人公章，原件备查。
(2) 如供应商所投产品属医疗器械管理，响应人必须具备所投产品的《医疗器械注册证（或备案凭证）》（证明文件：须提供《医疗器械注册证（或备案凭证）》证书），开标时，该证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该证和所投产品在该证有效期内生产的药监局出具的证明文件，或在该证有效期内出厂的证明文件。以上资料均提供复印件加盖响应人公章，原件备查。
(3) 项目注明“国产”的产品不接受响应人选用进口产品参与响应；注明“进口”的产品允许响应人选用进口产品参与响应，但不排斥国内产品。进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。
3、 采购时间与地点
开标及递交响应文件时间：分包表所示日期当日9:00
开标地点：广州中医药大学深圳医院（福田）综合楼1310室（采购方式为询价项目可邮寄递交响应文件，选择邮寄递交响应文件的，应确保响应文件于开标前送达广州中医药大学深圳医院（福田）综合楼9楼招标采购办）
四、评审方法
（一）采购方式为“询价”的分包，通过“最低价法”确定成交供应商，即在满足采购文件中规定的所有因素基础上进行一轮报价，报价最低的为预成交供应商。
（二）采购方式为“公开征集”的分包，通过“综合评分法”确定成交供应商，即满足采购文件中规定的实质性要素基础上进行综合评分，评分最高的为预成交供应商。
（三）政府采购扶持政策
1.本项目所属行业为 工业 ，投标人应根据所提供产品生产企业在《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)中规定的中小企业划型标准填写《中小企业声明函》。
2.关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例据《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了符合政府采购扶持政策的证明材料的投标人，其投标报价扣除 10 %后参与评审。
4、 报名方式
报名时间：本公告发布之日起至2026年9月21日8:00。
凡愿意参加的合格响应人，必须于规定时间内备齐以下资料扫描件（PDF格式）一起发送电子邮件至zbcgb02@szftzy.cn邮箱,邮件发送主题格式：公司全称+联系人+联系方式+采购日期+项目名称+分包号，PDF文件命名同上。(扫描件不清晰或文件命名方式不正确将可能导致报名失败，产生的后果由供应商自行承担）。以下所有项目均需加盖公章：
1.营业执照
2.法定代表人证明书
3.法定代表人身份证
4.法人授权委托证明书
5.被授权人身份证
6.所投产品属于医疗器械管理的，需提供《医疗器械生产许可证（或备案凭证）》、《医疗器械经营许可证（或备案凭证）》、《医疗器械注册证（或备案凭证）》（详见分包表）
提交报名资料后放弃响应资格的请发送放弃报名函至报名邮箱，格式自拟。
5、 其他补充事宜
1. 各供应商可投以上项目中的一项（包）或者多项（包），除合并采购的分包组外，每一项（包）须单独制作响应文件，同一份响应文件上含多项（包）内容或报价超过预算限价的，将取消响应资格。
2. 凡报名后决定不参加响应的响应人，请在开标前以邮件方式通知招标采购办，发至招标采购办指定邮箱；获取《采购文件》后决定不参加，又未通知我院的供应商将视为不诚信，列入我院不诚信警示名单。
3. 请响应人密切留意我院网站最新公告、通知，所有在本网站发布的公告、通知均视为有效送达（包括预中标结果）。
4. 如遇特殊原因无法如期举行需另行择期评审的，将予另行通知。本项目所涉及的时间一律为北京时间。
5. 如双方未能就价格、配置、质保期、送货期等因素达成一致，医院将重新挂网采购。
6、 采购结果公布与合同签订
我院将在官网公布本次采购结果，并以电子邮件方式发放中标（成交）通知书。供应商收到中标（成交）通知书后须在规定时间内与医院签订合同，成为供货商。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条与《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，在中标或成交后无正当理由拒与我院签订合同的供应商，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加我院采购活动，医院并根据情况上报区、市财政部门。
7、 联系方式
地址：深圳市福田区北环大道6001号综合楼9楼
联系电话：0755-83548626  徐老师
邮箱：zbcgb02@szftzy.cn

广州中医药大学深圳医院(福田)
2026年9月15日
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说明：
1.评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。
2.本项目招标技术要求中，用红色加粗字体标注的指标项均要求提供证明资料，共XX项；其余指标项未要求提供证明资料，无需提供相关证明资料。如投标人未按要求提供的，或提供的材料未能证明所投产品响应情况的，则该参数视为没有满足招标文件要求，将根据参数情况产生以下影响：
（1）如项目技术要求中设置了“★”号的参数，则该项参数为关键性技术指标，投标人所投产品必须满足，否则视为没有实质性满足招标文件要求。
（2）如项目技术要求中设置了“▲”号的参数，则该项参数为重要技术指标，将在“产品技术指标符合程度评价”评分项中作为重点评价指标。
（3）如项目技术要求中未设置“★”或“▲”号的参数，则该项参数为普通技术指标，将在“产品技术指标符合程度评价”评分项中作为评价指标。
[bookmark: _Hlk72585069]3.涉及区间的技术要求，除特别注明以外，所投产品范围涵盖对应的区间即认定为满足该项技术要求。例：区间要求为5-20ML，所投产品范围最小值≤5ML，范围最大值≥20ML，即为满足该项技术要求。
4.相关证明材料的产品名称与招标技术要求的货物名称不一致的，需提供为同种产品的说明；若名称不一致又未提供说明的，由评审委员会判定是否符合文件要求。
5.检验（检测）报告要求具有CMA、CNAS等标识的，若有材料证明相关检测事项不在实施该项检测的机构许可（认可）CMA、CNAS等资质范围或检测范围内的，该检验（检测）报告视为不满足招标文件要求，作负偏离处理。


一、配置清单及技术要求
（一）★货物清单
包号01：等离子射频手术系统
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注
	所属行业
	单项财政预算限额（元）
	财政预算限额（元）

	1
	等离子射频手术系统                             
	1
	台
	拒绝进口
	工业
	60000
	60000

	2
	脚踏开关
	1
	个
	拒绝进口
	工业
	
	

	3
	电源线                     
	1
	条
	拒绝进口
	工业
	
	

	4
	保险管
	2
	个
	拒绝进口
	工业
	
	

	5
	产品说明书    
	1
	份
	拒绝进口
	工业
	
	

	6
	安装维修卡
	1
	份
	拒绝进口
	工业
	
	



包号02：低频治疗仪
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注
	所属行业
	单项财政预算限额（元）
	财政预算限额（元）

	1
	低频治疗仪主机
	1
	台
	拒绝进口
	工业
	7500
	7500

	2
	吸附导线
	1
	套
	拒绝进口
	工业
	
	

	3
	吸附电极（大、小）
	1
	套
	拒绝进口
	工业
	
	

	4
	吸附海绵（大、小）
	1
	套
	拒绝进口
	工业
	
	

	5
	水气分离盒
	1
	个
	拒绝进口
	工业
	
	

	6
	电源线
	1
	个
	拒绝进口
	工业
	
	

	7
	说明书保修卡
	1
	套
	拒绝进口
	工业
	
	



包号03：骨创伤治疗仪
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注
	所属行业
	单项财政预算限额（元）
	财政预算限额（元）

	1
	骨创伤治疗仪
	2
	台
	拒绝进口
	工业
	35000
	70000

	2
	嵌入式软件
	2
	套
	拒绝进口
	工业
	
	

	3
	电源线
	2
	根
	拒绝进口
	工业
	
	

	4
	耦合盘
	4
	个
	拒绝进口
	工业
	
	

	5
	治疗电极线
	4
	根
	拒绝进口
	工业
	
	

	6
	静电板
	8
	个
	拒绝进口
	工业
	
	

	7
	电极片
	8
	包
	拒绝进口
	工业
	
	

	8
	绑带
	12
	对
	拒绝进口
	工业
	
	

	9
	保险丝
	4
	个
	拒绝进口
	工业
	
	

	10
	检磁器
	2
	个
	拒绝进口
	工业
	
	

	11
	说明书、合格证
	2
	套
	拒绝进口
	工业
	
	





包号04：间歇式气动压力系统
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注
	所属行业
	单项财政预算限额（元）
	财政预算限额（元）

	1
	主机(含电源线)
	1
	台
	拒绝进口
	工业
	25000
	25000

	2
	一分一导管
	2
	条
	拒绝进口
	工业
	
	

	3
	肢体压力套(M码)-（小腿-足底）
	2
	只
	拒绝进口
	工业
	
	

	4
	肢体压力套(M码)-（大腿-小腿）
	2
	只
	拒绝进口
	工业
	
	

	5
	内置电池
	1
	个
	拒绝进口
	工业
	
	



包号05：空气波压力循环治疗仪
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注
	所属行业
	单项财政预算限额（元）
	财政预算限额（元）

	1
	主机
	1
	台
	拒绝进口
	工业
	32000
	32000

	2
	四腔上肢气套
	1
	只
	拒绝进口
	工业
	
	

	3
	四腔下肢气套
	2
	只
	拒绝进口
	工业
	
	

	4
	四芯电疗输出线
	1
	条
	拒绝进口
	工业
	
	

	5
	1分1充气导管
	1
	条
	拒绝进口
	工业
	
	

	6
	1分2充气导管
	1
	条
	拒绝进口
	工业
	
	

	7
	电源线
	1
	条
	拒绝进口
	工业
	
	



包号06手动病床（龙门架骨科床）
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注
	所属行业
	单项财政预算限额（元）
	财政预算限额（元）

	1
	床体 
	9
	台
	拒绝进口
	工业
	9000
	81000

	2
	床垫 
	9
	套
	拒绝进口
	工业
	
	

	3
	床头柜 
	9
	个
	拒绝进口
	工业
	
	

	4
	输液架
	9
	个
	拒绝进口
	工业
	
	

	5
	杂物篮 
	9
	个
	拒绝进口
	工业
	
	

	6
	餐桌板
	9
	个
	拒绝进口
	工业
	
	

	7
	牵引架拉环
	18
	个
	拒绝进口
	工业
	
	



包号07手动病床（手动三摇床）
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注
	所属行业
	单项财政预算限额（元）
	财政预算限额（元）

	1
	床体 
	8
	台
	拒绝进口
	工业
	5135
	41080

	2
	床垫 
	8
	套
	拒绝进口
	工业
	
	

	3
	床头柜 
	8
	个
	拒绝进口
	工业
	
	

	4
	餐桌版 
	8
	个
	拒绝进口
	工业
	
	

	5
	输液架
	8
	个
	拒绝进口
	工业
	
	

	6
	杂物篮 
	8
	个
	拒绝进口
	工业
	
	



包号08：熏蒸治疗仪
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注
	所属行业
	单项财政预算限额
（元）
	财政预算限额
（元）

	1
	熏蒸治疗仪主机
	2
	台
	拒绝进口
	工业
	35000
	70000

	2
	产品使用说明书、合格证、三证
	2
	份
	拒绝进口
	工业
	
	

	3
	量杯
	2
	个
	拒绝进口
	工业
	
	

	4
	保险丝
	6
	个
	拒绝进口
	工业
	
	

	5
	空气开关
	2
	个
	拒绝进口
	工业
	
	



包号09：刨削镜头
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注
	所属行业
	单项财政预算限额
（元）
	财政预算限额
（元）

	1
	刨削镜头
	1
	条
	接受进口
	工业
	89000
	89000



包号10：全自动核酸扩增分析仪
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注
	所属行业
	单项财政预算限额
（元）
	财政预算限额
（元）

	1
	主机
	1
	台
	拒绝进口
	工业
	2000
	2000

	2
	电源线
	1
	条
	拒绝进口
	工业
	
	

	3
	产品合格证＆保修卡
	1
	份
	拒绝进口
	工业
	
	

	4
	M4内六角扳手
	1
	套
	拒绝进口
	工业
	
	

	5
	装机指南
	1
	份
	拒绝进口
	工业
	
	

	6
	产品说明书
	1
	份
	拒绝进口
	工业
	
	

	7
	串口线
	1
	根
	拒绝进口
	工业
	
	

	8
	USB A转USB B连接线 
	1
	根
	拒绝进口
	工业
	
	



包号11：全自动免疫分析仪
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注
	所属行业
	单项财政预算限额
（元）
	财政预算限额
（元）

	1
	样本供应单元
	1
	套
	接受进口
	工业
	196000
	196000

	2
	免疫分析单元
	1
	套
	接受进口
	工业
	
	

	3
	样本缓冲轨道
	1
	套
	接受进口
	工业
	
	

	4
	样本缓冲单元
	1
	套
	接受进口
	工业
	
	



包号12：全自动样本前处理系统
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注
	所属行业
	单项财政预算限额
（元）
	财政预算限额
（元）

	1
	全自动样本离心机
	1
	套
	接受进口
	工业
	196000
	196000

	2
	全自动样本进样系统
	1
	套
	接受进口
	工业
	
	

	3
	全自动样本分杯系统
	1
	套
	接受进口
	工业
	
	

	4
	全自动样本出样系统
	1
	套
	接受进口
	工业
	
	

	5
	中间体软件
	1
	套
	接受进口
	工业
	
	



包号13：血管内超声诊断仪
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注
	所属行业
	单项财政预算限额
（元）
	财政预算限额
（元）

	1
	血管内超声诊断系统
	1
	套
	接受进口
	工业
	10000
	10000

	2
	主显示器
	1
	个
	接受进口
	工业
	
	

	3
	超声导管连接盒（无源交调）
	1
	个
	接受进口
	工业
	
	

	4
	生理学血流储备分数及瞬时无波形比
	1
	个
	接受进口
	工业
	
	

	5
	辅助控制器
	1
	个
	接受进口
	工业
	
	





（2） 技术要求
	包号
	货物名称
	技术要求
	标注
	其他说明

	01
	等离子射频手术系统
	1、电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz
	
	

	
	
	2、工作频率：≥100KHz
	
	

	
	
	3、输出功率:≤330W
	
	

	
	
	4、工作温度：40-70℃
	
	

	
	
	5、具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能
	
	

	
	
	6、具有内镜下切割消融和止血功能，通过国家医疗器械检测部门对电极在内镜下使用的相关国家标准的检测
	
	

	
	
	7、主机具备自动保护装置：主机内部的电路系统能够连续监控能量输出，并且在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出。当刀头回复到安全距离后，又会自动持续工作
	
	

	
	
	8、具有消融切割、凝固止血两种工作模式
	
	

	
	
	9、等离子汽化切割：至少包含1-9档可调；等离子凝固止血：至少包含1-9档可调
	
	

	
	
	10、具有温控反馈技术：能够将刀头尖端等离子体薄层的状态和靶点细胞的特点，自动实时优化输出功率，低温度下稳定。
	
	

	
	
	11、智能识别、简易化：设备能自动识别刀头、脚踏开关、电源线，同时在设备上具有相应的显示及提示；能根据不同的临床需求及不同的刀头自动默认能量大小
	
	

	
	
	12、电极采用双极或多级设计，无需接负极板使用
	
	

	
	
	13、能记忆电极常用参数，方便下次使用
	
	

	02
	低频治疗仪
	1.工作条件：环境温度5℃～40℃；相对湿度≤80%；电源电压值 AC 220V±  10%,50HZ±1HZ
	
	

	
	
	2.治疗仪的额定负载阻抗：500Ω±10%
	
	

	
	
	3.治疗仪脉冲频率连续可调，脉冲频率调节范围至少覆盖5HZ～500HZ
	
	

	
	
	4.治疗仪间断波周期为8 s±1.5 s，脉冲串持续时间为5 s±1 s
	
	

	
	
	5. 治疗仪脉冲宽度：300μs±10%
	
	

	
	
	6.输入功率≦65W
	
	

	
	
	7.治疗仪输出幅度最大时，每个脉冲的电量保持在17μC
	
	

	
	
	8.治疗仪最大输出幅度≦25V（RMS）
	
	

	
	
	9.皮肤电极单个脉冲的最大输出能量为≥0.5mJ
	
	

	
	
	10.治疗仪定时设置范围1min～60min，满量程误差为±0.2min，到达设置时间后，自动切断治疗输出，并有声、光提示
	
	

	
	
	11.治疗处方：有不少于6大处方，运用微电子数字技术和专家处方设计频率（1-500HZ）,低频调制，调幅（0-100%）
	
	

	
	
	12.运用微型低噪声负压电磁泵实现中医拔罐术和拔罐专用的低频处方
	
	

	
	
	13.配有负压吸附式电极，吸附负压调节范围0-0.025Mpa±10%（提供彩页图片）
	
	

	03
	骨创伤治疗仪
	1、工作条件： 电源要求：AC 220V±10%  50Hz±2%；输入功率：≥200VA；
	
	

	
	
	2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；
	
	

	
	
	3、一键飞梭的操作模式；
	
	

	
	
	4、输出路数：≥二通道独立输出；
	
	

	
	
	5、磁热疗法、内生电流电刺激疗法、高压静电场疗法三功合一，可独立输出也可组合治疗；
	
	

	
	
	6、脉冲磁输出磁场强度0～53mT，至少分8档可调；磁场频率2～16Hz，至少分8档可调；
	
	

	
	
	7、磁热疗法至少包含4种治疗输出模式；
	
	

	
	
	8、磁耦合盘具有热疗功能，可选择关闭或开启，开启运行5分钟后，磁耦合盘表面温度为37℃-42℃，精度±5℃；
	
	

	
	
	9、电刺激输出波形：正弦波；
	
	

	
	
	10、电刺激输出频率：定组输出频率4000Hz,动组输出频率4000Hz～4150Hz，精度±10%；
	
	

	
	
	11、电刺激至少包含8种治疗处方，至少包含7种自动模式处方和1种手动模式处方；
	
	

	
	
	12、电刺激自动模式处方动态差频自动变化，范围0～150 Hz，变化周期0～60s，精度±10%；
	
	

	
	
	13、电刺激手动模式处方调节范围0～150 Hz，至少分16档可调，步距增量10Hz，精度±10%；
	
	

	
	
	14、静电场直流电压1000～3000V分3档可调，误差±10%；
	
	

	
	
	15、治疗时间1min～99min可调，步距1min，误差±5%；
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	间歇式气动压力系统
	适用范围：该产品用于在进行间歇式气动压迫的过程中，增加患者的静脉血液流速，从而有助于防止出现深静脉血栓症和肺部栓塞；同时适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。
	
	

	
	
	性能参数：
	
	

	
	
	1. ≥2.8寸彩色显示屏，视野清晰。
	
	

	
	
	2. 设备具备内置电池卡槽，可通过配备电池（电容量：≥3500mAh/38.85Wh）实现便携式治疗，增强设备使用的灵活性。
	
	

	
	
	3. 轻量式设计，设备净重≤1.5kg。
	
	

	
	
	4. 内置联网模块，支持与全院血栓防治系统连接。
	
	

	
	
	5. 设备支持连接普通型分段式气囊进行使用。
	
	

	
	
	6. 设备支持血栓肢体压力套充气模式，大腿-小腿模式、小腿-足底模式。
	
	

	
	
	7. 具备智能识别芯片，能识别肢体压力套是否接入以及肢体压力套的类型。
	
	

	
	
	8. 治疗压强范围：充气模式治疗压强至少包含 30mmHg 、40mmHg、45mmHg、130mmHg。
	
	

	
	
	9. 低电量提醒功能，当电池低电量时 ，设备会有蜂鸣声提示进行充电。
	
	

	
	
	10. 具备静脉回盈检测功能，待静脉血液充盈时对肢体施加压力，提高血液回流效率。
	
	

	
	
	11. 具备故障提示：设备具有过压提示，出现过压提示后设备停止输出并释放压力。
	
	

	
	
	12. 工作噪声：设备正常工作下，噪声不大于50dBA（排气时除外）。
	
	

	
	
	13. 气囊已经通过中国药监局（NMPA）认证，可独立采购。
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	空气波压力循环治疗仪
	1. 适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗、以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。
	
	

	
	
	2. ≥5.7英寸LCD液晶触摸显示屏； 
	
	

	
	
	3. 至少包含8种专业空气波充气模式，M1~M8模式可自由选择，可根据患者病情选择治疗模式。
	
	

	
	
	4. 单气压通道，单电疗通道，专业双通道设计，电疗气压两用一体机； 
	
	

	
	
	5. 内置至少包含两种神经肌肉电刺激模式：肌肉泵模式（预防静脉血栓形成）；锻炼骨骼肌模式（缓解肢体功能障碍，减轻肢体水肿）； 
	
	

	
	
	6. 可选择空气波压力疗法和电刺激疗法单独使用或者联动使用。
	
	

	
	
	7. 配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊，同时治疗两个部位，可以达到两个通道一样的治疗效果； 
	
	

	
	
	8. 叠加式双层无缝气囊，有效地规避了出现压力死角，使挤压更有效，这样避免了挤压不充分的情况出现； 
	
	

	
	
	9. 配备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配； 
	
	

	
	
	10. 配备专业一分四电疗输出线1根和特制硅胶电极片16片，用以电疗使用； 
	
	

	
	
	11. 设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换； 
	
	

	
	
	12. 充气气泵，有效地降低噪声，使用时产生的噪声≤65dB，震动幅度小，充气速度快，充气所用时间短； 
	
	

	
	
	13. 治疗时间1min-99min连续可调； 
	
	

	
	
	14. 针对不同肢体维度设备内置压力传感器； 
	
	

	
	
	15. 具有实时压力监测系统； 
	
	

	
	
	16. 具有过压保护系统； 
	
	

	
	
	17. 具有断电保护功能； 
	
	

	
	
	18. 主机外壳采用ABS作为主要材质；气套采用TPU+尼龙布的材质； 
	
	

	
	
	19. 气囊已经通过中国药监局（NMPA）认证，可独立采购。
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	手动病床（龙门架骨科床）
	1、整床尺寸: ≥2300×980×500mm，床面尺寸: ≥1970×850mm；整床升降480-720mm；
	
	

	
	
	2、护栏距离床面高度: ≥345mm；
	
	

	
	
	3、 四摇杆系统实现各种体位，背板角度：≥70°，腿板角度(分腿)：≥48°，垂头仰卧角度：≥4°
	
	

	
	
	4、三层结构：龙门架+床体+整体底座；床框及底座均加厚用材，采用≥30×60×1.5mm矩型钢管，床体静态最大载重≥400kg，床体动态最大载重≥205kg；
	
	

	
	
	5、背部床板采用双支撑卸力结构，有效转移床板承重的三分之二于床梁，最大限度减少螺管系统受力，有效延长螺管系统及病床使用寿命；升起时能减轻患者腹压；床板上增加有角度显示器，能够清楚的显示背部床板的升降角度;
	
	

	
	
	6、采用“病床到位保护装置”螺管系统，螺管壁厚度≥2.5mm，腔室管壁厚度≥4.0mm。背部床板螺管内置（≥40×50mm）精铜螺母，静音耐磨；螺母上有金属滑槽，滑槽里装有铝合金或铜质导轨，与螺管卡销相互作用，产生双向到位极限保护功能；
	
	

	
	
	7.摇手采用ABS工程塑料含件注塑成型，内置长≥118mm、直径≥8mm钢芯，摇手开关为POM耐磨材料；摇手柄长≥90mm，≥180mm操作半径；具有两级到位开合防夹手功能；摇手柄椭圆形设计，3个凹痕防滑。
	
	

	
	
	8.床头尾板，采用PE原材料吹塑成型，无缝隙，不藏污纳垢，不变形；暗藏锁定开关，拆卸方便；床头尾板左右两边各带防撞胶，可更好保护床体在移动过程中不受碰撞损伤；
	
	

	
	
	9.弯管易清洁护栏，下座隐藏倒置结构；六支铝合金弯管支柱，高强度，不弯曲变形；加厚型航空铝开关和护栏上座，联结处采用双重固定结构，配以≥3mm厚冷扎钢板护栏下座，彻底根除护栏在高频率使用下出现的松垮、歪斜、断裂等频繁坏损现象；
	
	

	
	
	10.骨科牵引架:全铝合金龙门架，采用经硬化加强的≥35×2mm八角型铝合金管，四根立柱，两根横梁，一根纵梁，两个拉环;配腿部牵引横杆一条;整床配备牵引滑轮和输液挂钩各一个;滑轮和横杆之间连接采用快速固定装置，可方便移位和拆卸。高于如下要求:立柱长度≥1500mm、管壁厚度≥2mm、外径≥36mm，纵梁长度≥2300mm、管壁厚度≥2mm、外径≥36mm，顶部短横杆长度≥900mm，床尾牵引横杆≥1000mm、管壁厚度≥2mm、外径≥36mm；腿部牵引滑轮吊杆长度300mm士10mm；铝合金压铸固定器扣合式设计，内层有塑料垫层
	
	

	
	
	11.≥五寸双面中控轮，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型，质地坚硬且轻盈；中央刹车脚踏一个，一脚制动，四轮刹车，双边抓地，稳固牢靠；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；
	
	

	
	
	12.床板采用≥1.2mm武钢冷扎钢板，由汽车钣金加工技术--整体模压成型，四角平滑完整；背部增加“日”字型钢管加固结构，带模压凹槽和透气孔；床尾板上端中间带圆孔，可系布带以便患者借力锻炼
	
	

	
	
	13.表面处理不低于33道工序，双重涂层处理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外，还通过电泳技术在金属管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂（底漆）保护膜，再进行静电粉末喷涂；
	
	

	
	
	14.床体四周配六个输液架插座，钢管整体成型；
	
	

	
	
	15.床体两侧与床尾共配床垫防滑筋三个，防止床板升降时床垫前后滑动
	
	

	
	
	16.床体两侧配四个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流。
	
	

	
	
	17.床垫：
	
	

	
	
	17.1 规格：厚度≥80mm，长宽根据病床大小匹配。
	
	

	
	
	17.2 面料：防水耐磨布。
	
	

	
	
	17.3 内褥：高密度海绵+椰棕，久用弹力依旧。
	
	

	
	
	17.4 床垫两侧设多个透气孔，透气防褥疮。
	
	

	
	
	17.5 床垫套易清洁，可拆洗。
	
	

	
	
	18：嵌入式水壶座的床头柜: 
	
	

	
	
	18.1水壶座外径148mm士10mm、高127mm士10mm (不含插杆)、壁厚3mm士10mm，插杆长45mm士10mm，插杆隐藏式直径37mm士10mm，毛巾架，隐藏式杂物挂钩；
	
	

	
	
	18.2具备餐桌板(托物板)、抽屉、储物柜；
	
	

	
	
	18.3储物柜内中间隔板可调节高度，灵活运用；
	
	

	
	
	18.4配2寸带刹尼龙丝扣轮
	
	

	
	
	19.餐桌板：升缩设计，伸展摆放于护栏，收缩悬挂于床头尾板
	
	

	
	
	20.点滴架：采用304不锈钢内外套管双段式点滴架，伸缩双段式结构，四爪式设计，高强度铝合金挂钩，同时悬挂多瓶液体;
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	手动病床（手动三摇床） 
	1、整床尺寸: ≥2210×980×470mm，床面尺寸: ≥1920×850mm；
	
	

	
	
	2、三摇杆系统实现各种体位，背板角度：≥72°，腿板角度：≥45°,整床升降: 整床升降至少包含：470-800mm
	
	

	
	
	3、双层稳固结构：床体+整体底座；床框、底座加厚用材，采用≥30×60×1.5mm矩型钢管，床体静态最大载重≥400kg，床体动态最大载重≥205kg；
	
	

	
	
	4、采用“双向到位无极限保护”螺管，背部床板螺管内置精加工螺母，静音耐磨；双向到位保护功能；升起时能减轻患者腹压(提供证明文件)；床板上增加有角度显示器，能够清楚的显示背部床板的升降角度;
	
	

	
	
	5、ABS摇手采用含件注塑成型工艺，内置≥Φ8mm钢芯，椭圆形防滑设计，加长加粗用材，并开创两级到位开合防夹手设计；
	
	

	
	
	6、床头尾板，采用全新纯正工程塑料，极易清洁；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便；床头尾板四角配软性防撞胶；
	
	

	
	
	7、弯管护栏，下座隐藏倒置结构，彻底解决了护栏易藏污纳垢的弊病；六支弯管支柱，高强度；加厚型航空铝开关和护栏上座，联结处采用双重固定结构，配以≥3mm厚冷扎钢板护栏下座，彻底根除护栏在高频率使用下出现的松垮、歪斜、断裂等频繁坏损现象，极尽牢固；
	
	

	
	
	8、≥五寸双面中控轮，脚轮骨架质地坚硬且轻盈；中央刹车脚踏一个，一脚制动，四轮刹车，双边抓地，稳固牢靠；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨； 
	
	

	
	
	9、床板采用≥1.2mm武钢冷扎钢板，由汽车钣金加工技术--整体模压成型，四角平滑完整，提高了床板的强度；背部增加“日”字型钢管加固结构，带模压凹槽和透气孔；
	
	

	
	
	10、整床金属部件100%施以焊接工艺，确保病床安全；
	
	

	
	
	11、表面处理不低于33道工序，双重涂层处理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外，还通过电泳技术在金属管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂（底漆）保护膜，再进行静电粉末喷涂
	
	

	
	
	12、床体四周配六个输液架插座，钢管整体成型；
	
	

	
	
	13、床体两侧与床尾共配床垫防滑筋三个，防止床板升降时床垫前后滑动；
	
	

	
	
	14、床体两侧配六个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流。
	
	

	
	
	15.床垫：
	
	

	
	
	规格：厚度≥80mm，长宽根据病床大小匹配；
	
	

	
	
	面料：防水耐磨布。
	
	

	
	
	内褥：高密度海绵+椰棕，久用弹力依旧。
	
	

	
	
	床垫两侧设多个透气孔，透气防褥疮。
	
	

	
	
	床垫套易清洁，可拆洗
	
	

	
	
	16：嵌入式水壶座的床头柜: 
	
	

	
	
	16.1 水壶座外径148mm士10mm、高127mm士10mm (不含插杆)、壁厚3mm士10mm，插杆长45mm士10mm，插杆隐藏式直径37mm士10mm，毛巾架，隐藏式杂物挂钩；
	
	

	
	
	16.2 具备餐桌板(托物板)、抽屉、储物柜；
	
	

	
	
	16.3 储物柜内中间隔板可调节高度，灵活运用；
	
	

	
	
	16.4 配≥2寸带刹尼龙丝扣轮
	
	

	
	
	17.餐桌板：升缩设计，伸展摆放于护栏，收缩悬挂于床头尾板
	
	

	
	
	18.点滴架：采用304不锈钢内外套管双段式点滴架，伸缩双段式结构，四爪式设计，高强度铝合金挂钩，同时悬挂多瓶液体;
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	熏蒸治疗仪
	1.定时时间：1-99min任意可调，连续工作时间≥8h。
	
	

	
	
	2.温度显示范围：0℃-150℃，显示精度±1℃。
	
	

	
	
	3.压力调节范围：20-35KPa，即16档可调。 
	
	

	
	
	4.输入功率：≥2000VA
	
	

	
	
	5.熏蒸锅容积：≥7L
	
	

	
	
	6.正常工作加药量V：2.2L≤V≤5L
	
	

	
	
	7.双路输出中药蒸汽,既可为一个患者提供两个部位治疗,也可同时治疗两个患者,互不影响。
	
	

	
	
	8.两种工作模式可任意设定（即常规模式、强弱模式）。
	
	

	
	
	9.采用广视角液晶屏显示仪器工作状态，并具有实时状态提示功能。如“液体缺少，请加液体、”“正在预热”、“正在治疗”、“压力超高，正在减压”等。
	
	

	
	
	10.具有超温、超压、缺水保护并具有声响提示，具有压力自动泄压、限压阀失效后安全阀自动泄气等保护措施。
	
	

	
	
	11.设有两个独立的熏蒸容器，并在熏蒸容器内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，防止药渣进入，堵塞蒸汽管道；蒸汽输出装置可拆卸，方便清洗药垢。
	
	

	
	
	12.配备冷凝水收集系统，保证喷出的蒸汽中没有凝聚的水珠，从而避免烫伤患者。
	
	

	
	
	13.翻盖0～90°范围内任意悬停。
	
	

	
	
	14.喷头配有嵌入式吸水海绵隔离罩，吸附多余水珠，使病人和喷嘴之间保持安全距离，防止烫伤。
	
	

	
	
	15.配置自动、手动两种排废液方式，互不干扰，方便医护人员使用。
	
	

	
	
	16.熏蒸容器采用外置式一体成型加热器，防止药液对加热装置的腐蚀。
	
	

	
	
	17.仪器采用大功率加热盘，能快速的将药液提升到沸点。出蒸汽的时间为≤9分钟（初始水温25℃左右，水量约2.2L）。
	
	

	
	
	18.多角度治疗：三维万向旋转臂杆，360°旋转喷头，针对于某个部位的熏蒸灵活性大，无需患者脱衣治疗，只需露出熏蒸部位熏蒸治疗。
	
	

	
	
	19.具有浓度检测功能，通过数值大小指示运行时药物的浓度。
	
	

	
	
	20.仪器整体体积小，移动方便灵活。适用于住院部病区的床前移动治疗.
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	刨削镜头
	1、柱状晶体镜≥6°，视场角≥90°，带平行目镜，长度≥20cm；
	
	

	
	
	2、双面蓝宝石镜面，“柱状晶体”设计，图像无球形失真；
	
	

	
	
	3、兼容性高，无需更换转接口即能连接其它品牌的导光束；
	
	

	
	
	4、镜鞘：可360°旋转，带≥4mm器械通道，提供多种直径≤3mm硬性手术器械供选择。
	
	

	
	
	5、可浸泡、气熏或高温高压消毒；
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	全自动核酸扩增分析仪
	1、测定原理：实时荧光聚合酶链式反应
	
	

	
	
	2、测定技术：试剂盒采用自然重力微流控芯片技术
	
	

	
	
	3、测试项目至少包含：肠道病毒通用型、柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型、甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒
	
	

	
	
	4、测定时间：≤60分钟
	
	

	
	
	5、荧光检测通道数：≥4
	
	

	
	
	6、热循环技术：帕尔贴控温技术
	
	

	
	
	7、灵敏度：可检测单拷贝基因
	
	

	
	
	8、显示：≥10.1英寸触摸屏
	
	

	
	
	9、光源：LED灯
	
	

	
	
	10、通讯：USB.RS232
	
	

	
	
	11、荧光强度检测重复性：用高、中、低浓度每种校准染料重复检测，CV≤3%
	
	

	
	
	12、荧光强度检测精密度：在仪器测定范围内，随机选取m（m≥10）个检测孔，用高、中、低浓度每种校准染料进行检测，其变异系数应不大于5%。
	
	

	
	
	13、荧光线性：对系列稀释荧光染料物质的样本（至少5个梯度）进行检测，各浓度荧光测定值与稀释比例的线性回归系数 r 应不低于0.990。
	
	

	
	
	14、升温速率：平均升温速率从50℃~90℃，应不小于5.5℃/s；最大升温速率从50℃~90℃，应不小于8℃/s
	
	

	
	
	15、降温速率：平均降温速率从90℃~50℃，应不小于5℃/s；最大降温速率从90℃~50℃，应不小于7℃/s
	
	

	
	
	16、模块控温精度：应不大于0.5℃
	
	

	
	
	17、温度持续时间准确度：温度持续时间与编制温度时间的相对偏差在±5%范围内
	
	

	
	
	18、LIS：具备双向LIS功能
	
	

	
	
	19、拓展性：可实现不依赖使用单位网络，实现无线联机
	
	

	
	
	20、结果判读及报告：系统仪器可实时采集荧光信号并自动生成实时荧光曲线，通过对荧光信号变化的分析实现自动判定并报告检测结果。
	
	

	
	
	21、检测通量：单机≥12通道
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	全自动免疫分析仪
	1. 单模块免疫化学发光分析仪测试速度≥300测试/小时，最大拓展至≥1200测试/小时，并可连接≥4台免疫分析仪。【提供厂家技术白皮书或产品彩页或产品说明书或厂家网站截图作为佐证材料，对应参数在证明材料中进行标注】
	▲
	

	
	
	2. 单模块试剂通道≥48个，且单套免疫发光分析平台总试剂通道数最大能拓展至192个试剂通道。
	
	

	
	
	3. 免疫化学发光分析仪必须具有可扩展性，采用模块组合式设计,可连接不同速度生化模块、发光模块及电解质模块且不需要添加辅助轨道而直接连接；具有连接≥4 个模块的能力。
	
	

	
	
	4 . 急诊项目需至少包括 hs-cTn、CK-MB、MYO、NT-pro-BNP 、PCT、IL-6。
	
	

	
	
	5 . 可开展线上肺癌标志物检测项目，至少包括CEA、Cyfra21-1、ProGRP、SCC、NSE，以满足医院现有检测需要。
	
	

	
	
	6 . 可开展线上消化道肿瘤标志物检测项目，至少包括AFP、CA199、CA242、PIVKA II、CA724，以满足医院现有检测需要。
	
	

	
	
	7 . 可开展线上传染病检测项目，至少包括:乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)、乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)、乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)、乙型肝炎病毒e抗体(Anti- HBe)、乙型肝炎病毒核心抗体(Anti-HBc)、丙型肝炎病毒抗体(Anti-HCV)、人类免疫缺陷病毒抗原/抗体联合(HIV)、梅毒螺旋体抗体(Syphillis TP)。
	
	

	
	
	8 . 可开展线上甲状腺功能检测项目，至少包括：促甲状腺激素(TSH)、游离甲状腺素(FT4)、游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、甲状腺素(T4)、三碘甲状腺原氨酸(T3)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO)、促甲状腺素受体抗体(Anti-TSHR)、甲状腺球蛋白抗体(Anti-Tg)、甲状腺球蛋白(Tg，检测限-LoD=0.04 ng/ml)、降钙素(Calcitonin)。
	
	

	
	
	9 .液体试剂一体化包装，试剂上机稳定期≥80 天。
	
	

	
	
	10 . 免疫化学发光分析必须采用一次性吸头及反应杯，避免产生潜在的交叉污染。【提供厂家技术白皮书或产品彩页或产品说明书或厂家网站截图作为佐证材料，对应参数在证明材料中进行标注】
	▲
	

	
	
	11. 检测项目用户只需做≤2 点试剂定标。【提供厂家技术白皮书或产品彩页或产品说明书或厂家网站截图作为佐证材料，对应参数在证明材料中进行标注】
	▲
	

	
	
	12 . 免疫化学发光分析仪样本需求量≤50μl。
	
	

	
	
	13 . β-HCG的检测范围，最低≤0.200mIU/ml，最高≥10000mIU/ml。
	
	

	
	
	14. 可进行乙型肝炎病毒表面抗原定量(HBs Ag Quant)和乙型肝炎E抗原定量（HBe Ag Quant）,并提供注册证。
	
	

	
	
	15 . 有多种规格的试剂包装可选，可根据不同项目的需要，选择不同大小的试剂盒，避免试剂浪费。
	
	

	
	
	16. 试剂盒最小包装应≥100测试/盒，避免热门项目需要占据多个试剂位，减少日常工作补充试剂次数，提高工作效率。  
	
	

	
	
	17. 连接流水线不影响原有进样模块，无需进样转换。
	
	

	
	
	18. 全自动化学发光分析仪第一个结果时间≤10分钟。【提供厂家技术白皮书或产品彩页或产品说明书或厂家网站截图作为佐证材料，对应参数在证明材料中进行标注】
	▲
	

	
	
	19. 样本类型：样本类型包括血清、血浆、尿液等。
	
	

	
	
	20.  数据管理系统：除操作系统外，需提供原厂的数据管理系统；可提供样本结果审核，高级质控，数据备份等功能。
	
	

	
	
	21.  重检和自动稀释功能：对异常结果标本实行实时或批量自动重检，如遇特高浓度的样本，可以自动进行稀释后复检。
	
	

	
	
	22. 拥有自我备机功能，仪器轨道发生故障时，有可独立装载标本的紧急进样口
	
	

	
	
	23. 可以支持不停机的状态连续装载试剂盒及辅助耗材
	
	

	
	
	24. 具备样品凝块检出功能及样品探针堵孔报警和防碰撞功能，具备试管液面探测技术
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	全自动样本前处理系统
	一、自动化设备整体要求
	
	

	
	
	1.1 设备需包括自动进样单元、自动出样单元、自动离心单元、自动去盖单元、样本质量及血清量检测单元、条形码阅读器、分杯以及数据信息管理系统和轨道等。
	
	

	
	
	1.2 流水线可同时服务在线和非在线的分析仪，可实现全科室标本处理的自动化。
	
	

	
	
	1.3 能够随着实验室的发展，流水线在无需额外预留接口及场地改造的条件下，可直接在原有配置的基础上增加生化、免疫分析仪及样本前处理系统在线数量及连接组件以满足科室长期发展需求。
	
	

	
	
	1.4 轨道模块因维护保养等原因需停止运行时，流水线仍旧能够完成样本前处理流程，并且生化、免疫分析仪可各自独立运行工作。
	
	

	
	
	1.5 流水线配置清单和整体参数要求如下
样本离心模块，离心模块处理能力≥900管/小时
标本前处理系统，整体处理能力≥1200管/小时。
	
	

	
	
	二、样本前处理系统
	
	

	
	
	2.1样本进样区
	
	

	
	
	2.1.1 前处理系统单次最大进样样本量≥900样本，不包含批量进样模块，并且可连续进样。
	
	

	
	
	2.1.2 单套进样区样本进样速度≥1200样本/小时。【提供厂家技术白皮书或产品彩页或产品说明书或厂家网站截图作为佐证材料，对应参数在证明材料中进行标注】
	▲
	

	
	
	2.1.3 进样区可自动识别标本类型，并且能够自动设定处理优先级，而无需人工预分类。
	
	

	
	
	2.1.4 进样模块需具备独立的样本进样区，不与样本出样共用，避免互相干扰。
	
	

	
	
	2.1.5 进样区具有实时急诊样本插入功能，且能够自动区分样本类别，并针对不同样本定义不同的优先级，保证急诊样本优先出结果。
	
	

	
	
	2.1.6 配备激光扫描模块，具有标本量检测功能，激光扫描能穿透≥3层标签探测样本量。
	
	

	
	
	2.1.7 具有标本前处理阶段标本血清质量判断功能，自动识别溶血、脂血、黄疸样本，且能对标本进行血清拍照，并将照片传输至LIS永久保存便于查看（需提供证明材料）。
	
	

	
	
	2.2离心单元
	
	

	
	
	2.2.1 单台离心机离心速度≥480管/小时， 且离心模块数量≥2个。【提供厂家技术白皮书或产品彩页或产品说明书或厂家网站截图作为佐证材料，对应参数在证明材料中进行标注】
	▲
	

	
	
	2.2.2 单台离心机，能够设置多种离心参数，并能实时根据需要处理的试管进行切换，无需人为介入调整。
	
	

	
	
	2.2.3 具有智能自动平衡功能，配有平衡管并可实时自动补偿。
	
	

	
	
	2.2.4 离心机配备自动机械臂，单次离心样本管≥120管，满足大量标本离心要求。
	
	

	
	
	2.2.5 全自动高速离心机，可低温离心，最低温度可调整≤-20℃。
	
	

	
	
	2.2.6 样本完成离心后，离心模块具备离心状态检测功能，能检测是否完成离心以及样本的离心质量。
	
	

	
	
	2.2.7 离心系统应保证，在操作流程上先进行样本的离心再进行样本判断分类，以保证能够筛选出血清质量不合格/样本离心不合格的样本，及时阻止不合格血清样本进入检测模块，避免错误的检测结果和不必要的试剂浪费。
	
	

	
	
	2.3 去盖单元
	
	

	
	
	2.3.1 对通过识别后的样本自动去盖，且需要使用旋转开盖等避免气溶胶产生的开盖方式。 
	
	

	
	
	2.3.2 单套去盖单元去盖速度≥1200样本/小时。【提供厂家技术白皮书或产品彩页或产品说明书或厂家网站截图作为佐证材料，对应参数在证明材料中进行标注】
	▲
	

	
	
	2.3.3 可兼容不同类型的试管盖，能自动去除多种类型的试管盖，并配备专用废盖箱。
	
	

	
	
	2.3.4 对多种试管类型混合上样时能自动选择性去盖，不需人工预设是否去盖。
	
	

	
	
	2.4分杯单元                                               
	
	

	
	
	2.4.1    自动化设备需标配分杯模块。
	
	

	
	
	2.4.2 分杯模块可为线下手工项目分杯，原始管一次性可分成≥9个分杯管。【提供厂家技术白皮书或产品彩页或产品说明书或厂家网站截图作为佐证材料，对应参数在证明材料中进行标注】
	▲
	

	
	
	2.4.3 单分杯模块分杯速度≥350原始管/小时。【提供厂家技术白皮书或产品彩页或产品说明书或厂家网站截图作为佐证材料，对应参数在证明材料中进行标注】
	▲
	

	
	
	2.4.4   可自动在分杯管上粘贴与原始管相同的条形码并打印中文字符，便于标本溯源。
	
	

	
	
	2.5分类及出样单元
	
	

	
	
	2.5.1 出样单元具有独立的分样区域，不与进样区共用区域，保证样本运转效率。
	
	

	
	
	2.5.2 单套出样单元分类速度≥1000管/小时。
	
	

	
	
	2.5.3 出样单元可容纳≥600管的容量，在出样单元存储区域满载时可自动提供报警提示。
	
	

	
	
	2.5.4 归档功能：前处理系统可对在线与非在线样本进行归档和位置查找功能。可将存档位置信息传递给LIS系统，并可对存档样本批量加盖。
	
	

	
	
	2.6轨道模块
	
	

	
	
	2.6.1 单条轨道速度≥2500管/小时，轨道可扩充为4轨双向运输轨道。
	
	

	
	
	2.6.2 轨道运输使用架式运输方式，标本可直接进入分析仪，无需额外的机械臂进行标本架的转换运输。【提供厂家技术白皮书或产品彩页或产品说明书或厂家网站截图作为佐证材料，对应参数在证明材料中进行标注】
	▲
	

	
	
	2.6.3 轨道运输时无需在轨道上进行试管条形码扫描或识别，保证轨道上的运输效率，合理规避条码阅读失败导致流水线停止运行的风险。
	
	

	
	
	2.6.4 轨道运输方式采用磁悬浮/电磁马达皮带等运输方式，无需借助气泵，不需铺设气路增加成本，且不会产生噪音影响科室正常工作。
	
	

	
	
	2.6.5 轨道可连接生化分析仪器、免疫分析仪器、血球分析仪器、血凝分析仪器，形成整体的实验室解决方案，便于科室后续发展，同时降低人力成本。
	
	

	
	
	三、数据管理系统
	
	

	
	
	3.1 能够提供与自动化系统为同一品牌的独立的中文版中间体软件。
	
	

	
	
	3.2 能够远程集中控制并管理在线仪器，可实时监控检测样本实时状态以及仪器运行状态、试剂信息。
	
	

	
	
	3.3 开放数据接口并能与本院LIS和HIS系统连接，提供数据接口文档。
	
	

	
	
	3.4 可自定义实验室审核规则；具备检验样本自动审核功能；危急值管理功能。
	
	

	
	
	3.5 可根据审核规则对样本是自动重做，追加测试和样本血清指数检测的指令，支持后储单位内搜索存储样本位置、取出样本等功能。
	
	

	
	
	3.6 具备离线样本管理定位查找功能。
	
	

	
	
	3.7 具有样本TAT时间实时监控功能，及时提醒TAT超时样本及其状态。
	
	

	
	
	3.8 管理系统的数据库需具备完整的数据热备份方案，以及数据安全保。
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	血管内超声诊断仪
	1.1 多功能移动式血管内超声诊断系统，基于应用的可扩展介入诊断平台，具有相控阵超声技术、机械旋转超声技术及iFR/FFR检测技术，适用于冠状动脉及外周血管的介入治疗。
	
	

	
	
	1.2 操作系统：个性化登录及系统、数据管理，有效保证数据安全稳定。
	
	

	
	
	1.3 处理器：不低于3.0 GHz Quad Core (最大睿频 3.7 GHz)，系统磁盘搭载≥256GB固态硬盘。
	
	

	
	
	1.4 内置≥1TB固态硬盘，可最多存储≥40个病例数据，单个病例可包含最多≥30段视频和≥99张帧图。
	
	

	
	
	1.5  配备医疗级≥19英寸平板LCD数字彩色显示器，带触摸屏，分辨率≥1280*1024，可通过触摸屏幕及虚拟键盘进行信息输入和操作，简单易用。
	
	

	
	
	1.6 配备触摸屏辅助控制器，可放置于推车上或床旁进行信息输入和操作。
	
	

	
	
	1.7 配备视频输出端口，支持显示扩展。
	
	

	
	
	1.8 配备蓝光驱动器，USB3.0接口，网络适配器，数据以DICOM 3.0格式通过本地/DVD/Blu-ray/网络形式存档。
	
	

	
	
	1.9 配备移动式推车
	
	

	
	
	1.10 彩色血流技术，通过在灰阶超声影像上叠加相对血流速度的二维彩色图，呈现彩色动态血流，可获得血管的定性血流信息，清晰显示管腔和管壁结构，识别夹层、动脉瘤、血栓、支架贴壁等，辅助诊断慢血流。
	
	

	
	
	1.11 快速回顾功能：对血管腔或血管壁上感兴趣区域的回放或快速回顾。
	
	

	
	
	1.12 环晕功能：与兼容的导管配合使用时，可提供环晕功能，以从显示的IVUS图像中删除环晕伪影。
	
	

	
	
	1.13 自动边缘功能：用于显示自动边缘测量，使用自动边缘测量功能，可在体层摄影图像或血管图像上显示血管腔和血管，仅显示血管腔，或仅显示血管边缘。
	
	

	
	
	1.14 配备书签功能：可在回放视频动态图像期间创建书签。
	
	

	
	
	1.15 配备注释功能：分别为已保存的视频动态图像和帧创建视频动态图像标题和/或图像帧注释
	
	

	
	
	1.16 配备冠脉血流储备分数检测——FFR技术：评估冠状动脉血流功能，指导PCI。
	
	

	
	
	1.17 配备冠脉瞬时无波比值——iFR技术（无需腺苷类药物的功能学评估功能），该技术利用心脏收缩的短暂无波期间，去检测病人的冠脉储备分数，检测不需要腺苷，无相关副作用和禁忌，用时短，对于多个病变判断罪犯病变更加简单。
	
	

	
	
	1.18 操作简单易上手：准备期间，界面会提示操作流程；演示模式可帮助快速学习与培训。 
	
	

	
	
	1.19 影像调节：可根据需要调整影像亮度及成像范围。
	
	

	
	
	1.20 呈现血管横截面和矢状位视图长轴影像，并可进行360度旋转观测。
	
	

	
	
	1.21 能够实现面积、直径、长度测量，具备手动和自动两种测量方式。
	
	

	
	
	1.22 个性化登录及系统、数据管理，有效保证数据安全稳定。
	
	

	
	
	1.23 相控阵超声诊断技术，适用于冠状动脉及外周血管，频率9-20MHz，扫描范围＞18-54mm，操作简便，工作长度90-150cm，即插即用。
	
	



★二、商务要求：
（以下商务条款为合同的组成部分，属于实质性条款，不允许负偏离，任一项未响应或不满足要求的，将导致响应无效。）
	序号
	商务要求★

	（一）质保期内售后服务要求

	1
	质保期
	质保期：系指中标方提供的产品（包含设备及零部件、配件等）在非使用者人为破坏情况下，出现任何质量问题造成产品不能使用时，由中标方负责，联系并安排原厂工程师或经过原厂家培训认证取得维修资格证的工程师免费维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从设备验收合格之日起计算。具体是指设备验收合格后不少于3年（其中全自动免疫分析仪、全自动样本前处理系统、血管内超声诊断仪质保期不少于5年）。质保期内，设备故障率超过5%的，每升高1%，质保期顺延30天。当设备故障率≥10%时，中标方必须在采购方提出要求之日起30日内无条件更换新机。

	2
	质保期内售后服务要求
	在质保期内，中标方应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品；免费提供每年2次的设备定期保养，并提供维护保养报告。质保期满以后，中标方应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。

	3
	维修响应及故障解决时间
	在质保期内，一旦发生产品质量及安装问题，中标方保证在接到通知24小时内赶到现场，进行免费维修或更换有缺陷的设备或部件；响应时间：4小时响应；修复时间：72小时内；冗余服务：在24小时内或紧急情况下，未能修复，提供具有同样功能的设备供采购方使用。

	4
	技术文件
	供应商应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。
技术资料(国产）：
1）产品使用说明书       每台设备各1份
2）安装验收保修卡       每台设备各1份
3）产品合格证           每台设备各1份
4）随机证明（含货物名称、规格型号、生产厂家、生产日期、出厂编号、注册证号）          每台设备各1份
技术资料（进口）：
1）中文操作手册                1本
2）进口报关单                  1份
3）进口检疫合格证明            1份
4）随机证明（含货物名称、规格型号、生产厂家、生产日期、出厂编号、注册证号）                 1张

	5
	免费软件升级服务
	免费提供软件升级服务,并免费开放设备接口，乙方承担全部接口费用，无偿派人配合与医院信息系统（包括但不仅限于HIS/LIS/PACS/设备耗材系统）的连接工作(包括接口费与二次开发费)，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换；在质保期内，当医院信息系统变更并需要与该设备连接时，需无偿派人配合直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据交换。

	6
	其他条款
	投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

	（二）质保期外售后服务要求

	1
	维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价
	1.1由设备制造商提供售后服务，4小时内响应，24小时维修到位，并在72小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，在24小时内或紧急情况下，未能修复，提供具有同样功能的备用机供采购方使用。

	
	
	1.2 保修期：系指中标供应商提供的产品不能正常使用时，中标供应商可收取费用，同时提供维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从质保期期满之日起计算,终身保修。

	（三）其他商务要求

	1
	交货条件及争议解决方法
	1.1履约时间和地点：投标供应商在签订合同并接到采购方通知之日起30（日历）天内交货，交货地点为广州中医药大学深圳医院院内。

	
	
	1.2付款期限和方式：
1.2.1.货到安装、调试验收合格，提供中标方与设备原厂、中国总代或区域总代签订的保修合同或原厂、中国总代或区域总代的保修承诺函后，中标方应按深圳市福田区财政局的财税要求出具本合同全额价款的正规发票，由采购方向中标方支付合同价款的100%。

1.2.2.中标方向采购方请款前应向采购方提供与结算金额一致的合法、有效的增值税发票。因中标方未按约定提供增值税发票的，采购方可暂不支付合同款项，中标方不得因此拒绝履行合同义务；因中标方原因未能及时提供发票导致采购方延迟付款的，采购方不承担违约责任。
1.2.3.采购方因财政审批程序和国库集中支付程序的缘故未能按合同规定及时向中标方支付上述费用的，中标方不得因此要求采购方承担延期付款的违约责任。
1.2.4.合同价款结算采用银行转账方式，中标方收款账户信息如下：
户名：
账号：
开户行：
如中标方的上述账户资料发生变更，须提前10个工作日书面通知采购方，否则一切后果由中标方承担。

	
	
	1.3验收条件：中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品质保期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件；由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。
当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：
1）货物具备产品合格证。
2）设备全新（包括零部件）,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。
3）如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。
4）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。
5）按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。
6）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。产品质保期自验收合格之日起算，由供应商提供产品质保文件。
7）货物要求出厂日期距合同生效日期在一年以内（如无签订合同，则货物出厂日期距中标通知书签发日期在一年以内）。

	
	
	1.4违约责任：
1）.甲方无正当理由拒收设备、拒付设备款项的，应按相应设备价款的10%向乙方支付违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，按照逾期支付货款金额的1‰支付违约金，逾期违约金总额不超过欠付合同金额的10%。
[bookmark: _Hlk104912107][bookmark: _Hlk104911588]2）.因乙方交付设备的品种、型号、规格、质量、数量等不符合合同约定，或者与提供样品不相符，甲方直接拒收的，甲方有权要求乙方按相应设备价款的30%支付违约金。
3）.乙方逾期交货的，或甲方在质保期内发现设备存在质量问题，乙方逾期维修或退换货的，每逾期一日，按逾期部分货款金额的5‰支付违约金；逾期超过 10 日的，甲方有权单方解除本合同并要求乙方按相应设备价款的30%支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当继续赔偿。
4）.因乙方交付的设备存在质量问题导致甲方或第三人受到损害的，由乙方承担赔偿责任，甲方因此遭受第三方索赔的，有权向乙方追偿。
5）.乙方怠于履行质量保修责任，在甲方书面通知3日后仍未履行的，甲方有权自行委托第三方进行维修，所发生的全部费用由乙方承担，并加收发生费用的50%作为惩罚性违约金（该违约金不以甲方的实际损失为限）。
6）.违约方拒不支付违约金并赔偿损失的，守约方可通过法律途径向其追索相关费用，因向违约方追索承担该费用而支付的律师费、差旅费、调查费、评估费、诉讼费等也由违约方承担。


	
	
	1.5争议解决方法：
1）.因设备的质量问题发生争议，任何一方有权向国家和深圳市政府指定的技术单位申请进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。
2）.因合同发生的所有争议，双方应通过友好协商进行解决。如协商解决不成或任何一方不愿意协商的，由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。
3）.如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
4）.本合同适用中国法律、行政法规。
5）.本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

	2
	运输、安装条件
	中标供应商须在签订合同之日起 3个工作日内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

	3
	培训
	3.1中标供应商应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

	
	
	3.2 现场培训：中标供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

	4
	知识产权
	采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。

	5
	其他
	中标供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

	6
	项目（产品）要求
	6.1若所投产品为进口产品，投标人必须是所投产品的制造商或合法代理商或合法授权供应商（提供相关证明扫描件）；若所投产品是国产产品（非进口产品），则投标人不需要提供其为所投产品的制造商或合法代理商或合法授权供应商的证明。
6.2若所投产品为进口产品，则投标人需提供由制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函（免费保修期满足招标文件要求）扫描件；若所投产品为国产产品，则无需提供。
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一、评审方法及流程
（一）评审组织
1、由本院专家组成评审小组，实行全封闭评审，每组评审专家由3人或以上的单数组成。
2、评审小组应客观公正地提出评审意见，承担相应责任，并不得参加与本人有利害关系的供应商的评审工作。
（二）采购流程
1.公开征集采购流程
（1）第一轮：响应文件上的报价、售后服务为所投产品及各规格的第一轮报价信息。若该设备有配套耗材，须同时提供耗材的价格、厂家、规格型号、最小包装规格、耗材使用医院发票及合同等信息。
（2）现场最终报价：现场议价后，由供应商直接写上最终报价（有配套耗材的医疗设备须同时报上耗材的价格）、质保期、送货期、其他备注及说明（如在响应文件配置清单基础上另有增配则备注）并签字确认。
（3）现场评审：
若有两家及以上供应商，且资格性与符合性审查都符合要求的，评审小组将采用【综合评分法】进行综合评审。评审专家评分的均值作为各供应商的最后得分，按照得分高低选出供应商；得分最高的，为首选供应商。候选中标供应商评审总得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列；得分且响应报价相同的，按技术要素分排列；得分且响应报价相同的且技术要素分相同的，采取随机抽取方式确定候选中标供应商的推荐资格。
通过发布采购公告方式且通过资格审查的供应商不满2家时，评审小组与其议价，采购结果经审批后直接确定供应商。
提供相同品牌产品的不同响应人参加同一包（项）响应的，且通过资格审查、符合性审查的，按一家响应人计算，评审得分最高的同品牌响应人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的响应人获得中标人推荐资格；评审得分相同且报价相同的，技术要素分高的响应人获得中标人推荐资格。评审得分且响应报价相同的且技术要素分相同的，采取随机抽取方式确定候选中标供应商的推荐资格，其它同品牌响应人不作为中标侯选人。
2.询价采购流程
（1）最终报价：响应文件内报价为供应商最终报价，评审现场不需另行报价
（2）现场评审：若有两家及以上供应商，且资格性与符合性审查都符合要求的，评委将确定最终报价最低的为预选成交供应商。通过发布采购公告方式且通过资格审查的供应商不满2家时，评审小组与其议价，采购结果经审批后直接确定供应商。
（三）重要说明
1、报价使用货币及单位：人民币（元），报价保留到小数点后2位（即0.01），如超出小数点后2位，则四舍五入。
2.在中标或成交后无正当理由拒不与我院签订合同的供应商，将列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加我院采购活动，医院根据情况上报区、市财政部门。
2、 评分细则表（询价采购项目不适用）
	序号
	评分项
	权重(%)

	1
	价格要素
	40

	
	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算，得分精确到小数点后两位。
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×分项权重

	2
	技术要素
	20

	
	评审小组根据投标产品技术要求参数响应情况进行评分，其中：
1. 无负偏离的得20分，
2. 有负偏离且负偏离数量占总技术参数不足10%的，得15分
3. 有负偏离且负偏离数量占总技术参数满10%不足20%的，得10分
4. 有负偏离且负偏离数量占总技术参数满20%不足30%的，得5分
5. 其他情况不得分
6. 每个重点参数负偏离按20%负偏离累加计算。

	3
	有效业绩
	10

	
	提供投标人2023年9月至本项目投标截止日（以合同签订日期为准）所投同型号产品销售业绩，每提供1宗业绩的得2分，其它情况不得分，本项最高得10分。
证明文件：
供应商必须提供项目合同关键页（首页、体现采购内容页、签字盖章页、签订时间页）和项目完成验收结果为合格（或相当于合格的同等评价）及以上的证明材料【项目验收评价方须与合同甲方（采购方）一致。若合同甲方（采购方）有名称变更的，投标人还需提供说明函并加盖投标人公章】扫描件。未提供不得分。

	4
	售后服务
	10

	
	全自动免疫分析仪、全自动样本前处理系统、血管内超声诊断仪质保期不少于5年
1.质保不足五年不得分。
2.质保五年及以上的供应商中，质保时间最长的供应商为满分10分。
3.其他质保五年及以上的供应商得分为质保年数/质保最长的供应商年数×分项权重
其余设备:
1.质保不足三年不得分。
2.质保三年及以上的供应商中，质保时间最长的供应商为满分10分。
3.其他质保三年及以上的供应商得分为质保年数/质保最长的供应商年数×分项权重


	5

	样品/演示
	15

	
	根据投标人提供的样品/演示的规格、外观、材质、结构、质量效果等评审要点进行综合评价（演示的形式包括但不限于重点功能及材质介绍，彩页讲解等，时间不超过5分钟）：提供样品/演示的得5分，在此基础上：
1. 评价为优加10分
2. 评价为良加5分
3. 评价为中加3分
4. 评价为差加0分

	6
	诚信情况
	5

	
	（一）评分内容：
投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得5分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供供应商诚信查询结果。
（二）评分依据:
查询渠道具体包括“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）”以及“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。





第4章  [bookmark: _Toc28610][bookmark: _Toc14199][bookmark: _Toc15839][bookmark: _Toc4403][bookmark: _Toc27997][bookmark: _Toc21465][bookmark: _Toc27100][bookmark: _Toc17936][bookmark: _Toc3458][bookmark: _Toc25586][bookmark: _Toc22645][bookmark: _Toc11905][bookmark: _Toc24980][bookmark: _Toc5446][bookmark: _Toc128037687]评审须知
[bookmark: _Toc109889656]一、材料的要求
（一）如响应文件中涉及资质与打分项目资料模糊不清晰，导致无法准确辨认的，若为资质相关内容，我院将取消该供应商评审资格；如若为打分项目，则该项目不得分。产生的一切后果由供应商自行承担。
（二）企业提供的资料中有关证书、资质等材料的取得时间需在发布采购公告之前。
（三）凡企业及产品资质证明材料（《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产批件》、《进口医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册证》、《消毒产品生产企业卫生许可证》）等在国家食品药品监督管理局数据库中不能查询或不相符的，需提供原件核查，并将复印件加盖公章提交我院。
[bookmark: _Toc109889660]二、监督管理
（一）采购人的责任
按照医疗设备采购、使用、管理有关规定，采购、验收、储存及使用中选医疗设备。
（二）中选人的责任
1、应按照响应文件及采购文件上注明的产品品牌规格和设备清单及时供货，中选人所提供的医疗设备必须是检验合格的医疗设备。
2、保证供货产品的实际品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、配置清单、产品质量与响应文件和采购文件一致。绝不提供注册证过期或即将过期的产品。
3、医疗器械生产许可证（备案凭证）、医疗器械经营许可证（备案凭证）、医疗器械注册证（备案凭证）、消毒产品生产企业卫生许可证、消毒剂和消毒器械卫生许可批件、营业执照（正副本）、检验报告书等到期前，应将变更后的最新有效证明文件及时报送到医疗设备部。
4、企业名称、医疗设备注册证（备案证）、配套耗材等信息不能改变。若企业名称、医用设备注册证（备案证）等信息确需变更的，经我院审核通过后，需在10个工作日内到医疗设备部办理备案手续。
5、若中选产品有断货或停货等特殊情况时，需提前告知医疗设备部，并出示加盖公章的停货书面说明。若供货时间超出承诺送货时间，医院有权终止合同。
6、在实际使用过程中如因产品原因出现异常情况，保证及时请厂家或专家到医院协助解决异常情况，保质期内一切费用由中选单位负责。
7、对于一些需要指导的新产品，保证做好相关培训工作，培训产生的费用由中选单位负责。
（三）报名企业的违约违规行为及处理
报名企业有下列行为之一的，由相关监督管理部门会同招标采购办、医疗设备部进行查处。视情节轻重给予挂网警告，列入“不良记录名单”、将违法违规企业和法人名单及违法违规情况向社会公布、取消企业该品规、直至所有品规和本次中选资格，该企业三年内不得参与广州中医药大学深圳医院（福田）医疗设备采购。涉嫌行政违法的，提请行政主管部门予以查处。
（1）在采购活动中提供虚假证明文件的；
（2）中选后，拒不签订购销合同的；
（3）不足量、不及时、不按采购文件供货的，经核实，确因企业原因造成的；
（4）提供不合格或不符合有效期规定的医疗设备，经核实，确因企业原因造成的；
（5）其他违约违规行为。
第5章  [bookmark: _Toc532][bookmark: _Toc128037689][bookmark: _Toc109889663][bookmark: _Toc16733][bookmark: _Toc11154][bookmark: _Toc10593][bookmark: _Toc22653][bookmark: _Toc18042][bookmark: _Toc8484][bookmark: _Toc25826][bookmark: _Toc12779][bookmark: _Toc25597][bookmark: _Toc31937][bookmark: _Toc9131][bookmark: _Toc30573][bookmark: _Toc11047]
响应文件模板
请供应商填写下述第五章响应文件内所有内容，打印并每页盖章后携带至开标判地点（一正二副），并于开标开始时上交招标采购办工作人员。供应商须同时准备PDF格式响应文件盖章扫描件于对应分包开标当日10:30至16:00（即开标后）发送至zbcgb02@szftzy.cn（未在规定时间内发送的响应文件可视为无效响应，产生的相关后果由供应商自行承担）。



投 标 文 件


（正本/副本）



项目名称：（见采购文件首页）
项目编号：（见采购文件首页）
项目包号：（如有则填写）
设备名称：
企业名称（加盖公章）：
法定代表人或其授权代表：
联系电话：
联系邮箱：
日    期：
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1、 [bookmark: _Toc7288][bookmark: _Toc5202][bookmark: _Toc7833][bookmark: _Toc135293181][bookmark: _Toc44690432][bookmark: _Toc44691396][bookmark: _Toc44691164][bookmark: _Toc44690705][bookmark: _Toc135293182]评标指引表、供应商自查表
1.评标指引表
为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目响应文件所对应的位置，请响应人参照下表格式，编制本项目评标指引表。
 
	一、综合评分指引

	评分类别
	评分内容
	证明文件起止页码
	备注

	价格部分
	1.报价表
	
	

	
	2.小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位证明文件（如有）。
	
	

	技术部分
	1.货物配置清单响应情况
	
	

	
	2.技术规格偏离表
	
	

	
	3.设备使用年限证明
	
	

	商务部分
	1.有效业绩
	
	

	
	2.售后服务方案（质保期）
	
	

	二、其他评标指引

	其他资料
	……
	
	



注：请响应人按照采购文件规定的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标结果者，响应人自负其责。

2.供应商自查表
填表单位：（加盖单位公章）                    填表日期：   年   月   日
	序号
	是否存在以下响应违规行为
	自查情况
（填写“不存在”或“存在”）
	备注

	1
	响应供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。
	
	

	2
	不同响应供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目响应授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
	
	

	3
	不同响应供应商的响应文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。
	
	

	4
	不同响应供应商的响应文件或部分响应文件相互混装。
	
	

	5
	不同响应供应商的响应文件内容存在非正常一致。
	
	

	6
	由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项响应活动。
	
	

	7
	不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
	
	

	8
	不同响应人的响应报价呈规律性差异。
	
	

	9
	响应人之间协商响应报价等响应文件的实质性内容。
	
	

	10
	响应人之间约定中标人。
	
	

	11
	响应人之间约定部分响应人放弃响应或者中标。
	
	

	12
	属于同一集团、协会、商会等组织成员的响应人按照该组织要求协同响应。
	
	

	13
	响应人之间为谋取中标或者排斥特定响应人而采取的其他联合行动。
	
	

	14
	其他与政府采购活动参加人串通响应的行为。
	
	

	15
	通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书响应。
	
	

	16
	由其他单位或者其他单位负责人在响应供应商编制的响应文件上加盖印章或者签字。
	
	

	17
	项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员，不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料。
	
	

	18
	其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
	
	


注：响应（响应）供应商出现上述与其他采购参加人串通响应、隐瞒真实情况或提供虚假资料行为的，将依法承担法律责任。

[bookmark: _Toc1700][bookmark: _Toc15079][bookmark: _Toc22490][bookmark: _Toc12278][bookmark: _Toc30847]

2、 [bookmark: _Toc17173]响应人资格证明文件
2.1 供应商基本情况表
（一）供应商基本情况表
填表单位（加盖公章）：                                 填表日期：   年   月   日

	采购单位
	广州中医药大学深圳医院（福田）
	项目名称及编号
	

	响应供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	响应（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同关系单位
	缴纳社会保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目响应授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	响应文件编制人员
	
	
	
	

	说明：1.同一职务有多人担任（如主要技术人员）的，应分行填写。
2.同一人员可以担任多个职务。上述项目负责人、主要技术人员必须为供应商本单位人员，主要技术人员不等同于项目团队成员。
3.法定代表人/单位负责人/主要经营负责人一栏填写“法定代表人”信息。

	响应（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占响应（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对响应（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对响应（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。




填报要求：
1、响应（响应）供应商须如实填报《供应商基本情况表》并加盖响应（响应）供应商公章。
2、响应（响应）供应商应提供法定代表人、主要经营负责人、项目响应授权代表人、项目负责人、主要技术人员、响应文件编制人员最近一个月（查询日期为响应或响应截止当月，响应当月社保缴纳记录暂时无法查询到的，可往前顺延一至两个月）的载有社保部门公章的社会保险证明。
注：1)响应（响应）供应商应如实提供上述人员的社会保险证明。如社会保险未由响应（响应）供应商缴纳，亦须提供相应单位为其缴纳的社会保险证明。社会保险证明材料中须体现社保缴纳单位。
2)如因为主管部门原因无法提供社保证明的，需提供主管部门官方通知证明或官网公告截图。
3)如响应（响应）供应商为新成立单位且成立时间不足一个月或相关人员任职不足一个月，无法提供社保证明的，应提供加盖响应（响应）供应商公章的情况说明或者证明材料。
4)如为退休人员，无法提供社保证明的，应提供加盖响应（响应）供应商公章的情况说明或者证明材料。
5)如为依法不需要缴纳社会保险或因为单位特殊性质、人员特殊情况等原因无法提供社保证明的，应提供加盖响应（响应）供应商公章的情况说明或者证明材料。
6)如本项目未安排项目响应授权代表人、项目负责人、主要技术人员的，相关人员信息可填写“无”，无需提供未安排人员的社保证明。
7）本表中填报的人员姓名、身份证号码、缴纳社会保险单位应与社保证明材料中显示的信息相同。
8）响应（响应）供应商未按要求填报《供应商基本情况表》或未加盖公章或未按要求提供证明材料的，将按响应（响应）无效处理。


（二）个人社保缴纳明细截图
1、法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
2、项目响应授权代表人
3、项目负责人
4、主要技术人员
5、 响应文件编制人员

其他说明材料：(可以根据项目情况增添附件)

注：同一人员兼任不同职务的，可以合并提供社保等证明材料，本格式仅供参考。
上述社保证明材料对应的人员信息须与《供应商基本情况表》相同。

温馨提示：为避免出现《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条第二项所列情形，请响应供应商核实你单位法定代表人、本项目响应授权代表人、项目负责人(如有)、主要技术人员(如有)等是否在你公司缴纳社会保险。

（三）股权或管理关系证明材料
1.股权或管理关系证明截图
（通过国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/index.html）、或机关赋码和事业单位登记管理网（http://www.gjsy.gov.cn/sydwfrxxcx/)、或全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList 等网站查询的股权或管理关系截图）
注：上述股权或管理关系证明截图需包含股东及出资信息，对应的信息须与《供应商基本情况表》相同。
2.承诺函
致：采购人
我公司申请参加	（此处填写项目名称）	 项目，项目编号为（此处填写项目编号）	的项目响应，并作出如下承诺：
我公司承诺所填的股权关系情况真实、准确、完整。
我公司承诺自股权或管理关系证明材料查询之日起至本项目响应截止日止，股权或管理关系不会发生变更。如发生变更，将在响应文件中另行申明并附证明材料，保证不出现违背《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的情形。否则，自愿承担因此产生的不利后果而无异议。
特此承诺！
                                                供应商名称（加盖公章）：   
日  期：       年    月   日



2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
（1）法定代表人/负责人资格证明书

        同志，身份证号码：                       ，现任我单位          职务，为法定代表人（负责人）。本证明书用于签署 （项目名称）、（项目编号）项目的响应文件、响应报价、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
单位名称（盖公章）：
日  期：       年       月       日
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
附件：法定代表人/负责人身份证正、反面复印件（有效期限未过期）

法定代表人（负责人）
居民身份证复印件粘贴处

（反面）


法定代表人（负责人）
 居民身份证复印件粘贴处

（正面）















（2）法定代表人（负责人）授权委托书

致广州中医药大学深圳医院（福田）：
我  （姓名）  系  （响应人名称）  的法定代表人，现授权  （代理人姓名、职务）   为本公司合法代理人，参加贵院组织的 (项目名称、项目编号） 的招响应活动，代表本公司处理招标响应活动中的一切事宜，包括但不限于：响应、参与开标、议价、签约、验收等。代理人在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。代理人无转委托权。特此委托。
代理人姓名：                         性别：     年龄：        
身份证号码：                         手机：                     
单位名称（盖公章）：                                      
法定代表人（签字或盖章）：                                      
授权委托日期：       年     月     日

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书作为合同附件。
4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5.有效期限与本公司响应/响应文件中标注的响应有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6.响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。
附件：代理人身份证正、反面复印件（有效期限未过期）
法定代表人（负责人）
 居民身份证复印件粘贴处

（正面）


法定代表人（负责人）
居民身份证复印件粘贴处

（反面）





2.3 政府采购响应及履约承诺函
致：广州中医药大学深圳医院（福田）
[bookmark: _Toc135293183]我单位承诺：
1.我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
2.我单位参与本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，包括因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；与其他响应供应商不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情况；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.我单位承诺非联合体响应，不非法转包或分包，为本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
5.我单位承诺不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。
6.我单位参与该项目响应，严格遵循公平竞争的原则，不妨碍其他响应人的竞争行为，不损害采购人或者其他响应人的合法权益，与其他采购参加人不存在下列串通响应情形：
（1）响应供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；
（2）不同响应供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目响应授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；
（3）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；
（4）不同响应供应商的响应文件或部分响应文件相互混装；
（5）不同响应供应商的响应文件内容存在非正常一致；
（6）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项响应活动的；
（7）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在响应中所作的一切承诺履约。
8.我单位承诺不恶意低价谋取中标；我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在响应中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他响应人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
9.我单位已认真核实了响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对响应文件中全部响应资料的真实性负责，如被证实我单位的响应文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
10.我单位获得中标、成交资格后无正当理由放弃中标、成交资格的，自愿接受政府采购主管部门将我单位放弃中标、成交资格的信息公示在深圳市政府采购监管网，公示期一年，一切不利后果我单位均自愿承担。
以上承诺，如有违反，愿依照相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

公司名称（盖公章）：                 
日期：    年    月   日


2.4响应函

致：广州中医药大学深圳医院（福田）
我单位已收到贵院组织的 （项目名称、项目编号）  的采购文件，经详细研究，我单位决定参加该项目招标的有关活动，并响应。为此，我单位谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。
1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。
2.响应有效期为递交响应/响应文件之日起90天，中标人响应有效期延至合同验收之日。
3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4.如果我方响应书被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。
5.我方承诺在本次响应响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

公司名称（盖公章）：                 
日期：    年    月   日



[bookmark: _Toc16848]

2.5供应商资质文件
一、营业执照
二、如响应产品属医疗器械，响应人须提供以下资料：
（1）响应人若为所投产品的代理商或授权供应商，则提供有效期内的《医疗器械经营许可证/备案凭证》，并有相应经营范围；当所投产品属于第一类医疗器械时无须提供《医疗器械经营许可证（或备案凭证）》，但响应人应在响应文件中对其所属类别进行书面说明。
（2）响应人若为生产企业，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证/备案凭证》，并有相应生产范围。
三、所投产品为进口产品，须提供有效期内的各级企业授权书系列。
以上资料均提供复印件加盖响应人公章，原件备查。



2.6产品资质
如响应产品属医疗器械，响应人须提供所投产品的《医疗器械注册证（或备案凭证）》（证明文件：须提供《医疗器械注册证（或备案凭证）》证书），开标时，该证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该证和所投产品在该证有效期内生产的药监局出具的证明文件，或在该证有效期内出厂的证明文件。

2.7评分中涉及的小微企业优惠政策承诺及声明函（如不符合相关优惠政策，删除以下声明函模板）
小微企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加广州中医药大学深圳医院（福田）的（项目名称、项目编号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （货物名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（生产厂家名称），从业人员 	人，营业收入为 	  万元，资产总额为     万元，属于（小型企业、微型企业）；
2. （货物名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（生产厂家名称），从业人员 	人，营业收入为 	  万元，资产总额为     万元，属于（小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
本企业已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。
单位名称(加盖公章)：________________
日期：________________
备注：
1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
监狱企业声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称(公章)：________
日期：________________

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。
备注：填写前请认真阅读《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）相关规定。如不符合前述相关规定所确定的监狱企业，则不需要在响应文件中提供本《监狱企业声明函》；若符合前述相关规定所确定的监狱企业，除了提供本《监狱企业声明函》，还需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则视为在本项目中放弃政府采购政策扶持，不进行价格扣除。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
本单位知悉《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。
单位名称(公章)：________
日期：________________
    备注：填写前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)相关规定。如不符合前述相关规定所确定的残疾人福利性单位，则不需要在响应文件中提供本《残疾人福利性单位声明函》；若符合前述相关规定所确定的残疾人福利性单位，但在响应文件中没有提供本《残疾人福利性单位声明函》，视为在本项目中放弃政府采购政策扶持，不进行价格扣除。


3、 [bookmark: _Toc29060]报价表
（1） 报价一览表
	序号
	货物名称
	注册证名称
	注册证号
	规格、
型号
	生产厂家
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	1
	与采购公告“一、项目基本情况”的内容保持一致
	
	
	
	
	
	本项目为按需采购，此处请填写采购公告“项目基本情况”中的“预估量”
	与采购公告“一、项目基本情况”的内容保持一致
	
	

	2
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	响应总价
	



响应单位名称（加盖公章）：
日期：    年    月   日

注：1、所有价格应按“采购文件”中规定的货币单位填写。
    2、响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。
3、一个包号内如有多个设备，请一并填写在该表格内，响应总价应为报名包号内所有设备报价之和。
4、货物名称、数量、单位一栏按照采购公告“一、项目基本情况”的设备名称、数量、单位保持一致。




（2） 货物配置清单报价表
	序号
	货物名称
	规格、型号
	生产厂家
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	交货期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	



响应单位名称（加盖公章）：
日期：    年    月   日

注：1、供应商响应产品的配置清单响应方案应不低于采购文件第二章《项目需求》 中“配置清单”的货物及数量要求。供应商按照实际响应产品货物清单填写，并根据现场议价结果作为最终货物配置清单，本项将作为评分项的重要依据。
2、供应商应按采购文件规定的货币填写。响应总价应为以上各分项价格之和，《报价一览表》的响应总价应与《货物配置清单报价表》的总计一致，如填写不一致，以《报价一览表》填写的为准。
3、“产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。
4、若供应商所投产品属于定制类的非量产货物或无具体品牌型号的货物，可以不填写品牌、型号等信息，但应当标注响应产品为定制产品。采购文件中已要求提供核心产品的，供应商必须明确所投核心产品的品牌。
5、本表格仅为指导性范本，供应商应根据项目具体情况对各分项内容进行调整提供详细分项报价。


（3） 零配件、易损件、消耗品和延续保修合同报价明细清单
（该部分报价不包括在响应总价内）
	序号
	货物名称
	规格/型号
	制造厂商
	产地
	单价(元)
	备注

	示例
	XX
	A
	XX公司
	深圳
	100元
	易损件

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	



	序号
	服务名称
	服务内容
	价格（元）

	1
	延续保修合同
	年度保修
	

	…
	
	
	

	
	
	
	



响应单位名称（加盖公章）：
日期：    年    月   日

注：该报价目录需列明所投设备涉及的所有零配件、易损件、消耗品及延保价格。






（4） 配套耗材报价清单（如有配套耗材请填写下表）
	序号
	耗材名称
	生产厂家
	产品注册证名称
	注册证号
	规格型号
	包装规格
	阳光平台代码
	阳光平台价格
	计量单位
	报价（元）
	备注

	示例
	XXX
	XX公司
	XXX
	12345678
	50ml
	5瓶/箱
	123456
	100元/箱
	箱
	50元
	专用耗材

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



响应单位名称（加盖公章）：
日期：    年    月   日

注：1、报价目录需列明所投设备涉及的所有耗材，并在备注列注明是专用耗材还是通用耗材。
2、 医用耗材需在深圳市医用耗材阳光交易和监管平台采购，如阳光平台暂无目录，响应人需提供承诺函承诺在限定时间内完成备案（承诺函格式自拟）。项目内非医用耗材进行线下采购。
3、 医用耗材报价不得高于阳光平台三色九段线中的“加权平均值”，如中标后发现耗材报价大于或等于三色九段中的红色段，中标供应商应主动将价格降至加权平均值，否则采购方有权单方终止项目或解除采购协议。
4、 配套耗材报价并非最终采购价格，设备中标后医院将另行组织医用耗材遴选采购。
5、 配套耗材价格将作为评分项的重要依据。


4、 [bookmark: _Toc5332]货物配置清单响应情况
	序号
	货物配置要求
（填写第二章项目需求中的“配置清单”内容，须与采购文件要求内容完全一致）
	货物实际响应
	偏离情况
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	...
	
	
	
	如有增配其他货物，可在下方增加内容，并备注说明



备注：
1、 “货物配置要求”一栏应填写采购文件第二章项目需求中的“1、配置清单”内容，所填内容必须与采购文件中的内容完全一致。
2、 “货物实际响应”一栏必须详细填写实际配置货物名称及数量，并对照货物配置要求一一对应响应。
3、 “偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，“说明”栏内扼要说明偏离情况。
4、 供应商响应产品的配置清单响应方案应不低于采购文件第二章《项目需求》 中“配置清单”的货物及数量要求。供应商按照实际响应产品货物清单填写，并根据现场议价结果作为最终货物配置清单，本项将作为评分项的重要依据。




5、 [bookmark: _Toc7871]技术要求偏离表
	包号
	采购文件技术要求
	响应技术响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	


附件：响应人可根据情况提供响应产品技术参数清单。

备注：
1、 “采购文件技术要求”一栏应填写采购文件第二章《项目需求》“技术要求”的内容，所填内容必须与采购文件中的内容一致；
2、 “响应技术响应”一栏必须详细填写响应技术响应，并应对照采购技术要求一一对应响应，如填写不清无法判断响应的情况视为模糊响应，扣分处理。
3、 “偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。★条款为不可负偏离的实质性条款，响应文件响应为“负偏离”或未响应的，响应文件将按无效响应处理。
4、 响应产品的技术参数应按采购文件第二章《项目需求》“技术要求”提供相应的证明资料，以证明响应人响应的真实性。响应人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并注明该证明资料在响应文件中的具体位置，未按要求提供证明材料或未注明证明材料的具体位置或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件要求的，均视为负偏离。未要求提供相应证明材料的，响应人可以不提供。

[bookmark: _Toc14365]

6、 [bookmark: _Toc26202][bookmark: _Toc4820][bookmark: _Toc23709][bookmark: _Toc28515][bookmark: _Toc135293185]商务条款偏离表
	序号
	采购文件商务需求
	响应商务响应
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	如需附证明文件，应在“说明”栏填写证明文件对应名称和页码。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1、“采购商务需求”一栏逐一列出采购文件第二章《项目需求》中“商务要求”的全部内容，所填内容必须与采购文件中的内容一致。
2、“响应商务响应”一栏应详细填写响应商务条款的响应内容。
3、“偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。★条款为不可负偏离的实质性条款，响应文件响应为“负偏离”或未响应的，响应文件将按无效响应处理。
3、如采购文件要求提供证明材料，响应人应在“说明”一栏中列出商务条款的证明资料名称，并注明该证明资料在响应文件中的具体位置，未按要求提供证明材料或未注明证明材料的具体位置或提供的证明资料显示不符合采购文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足采购文件要求的，均视为负偏离。未要求提供相应证明材料的，响应人可以不提供。

响应单位：（加盖公章）
日期：    年    月   日



关于所供货物为全新合格产品及按期交付的承诺函​
致：广州中医药大学深圳医院（福田）
关于贵院  项目名称（项目编号）（设备名称）的供货事宜，我司已完全理解并知悉贵院采购文件中的全部要求，并在此就货物出厂日期及送货时间作出郑重承诺：​​
一、关于货物生产年限的承诺
我司承诺，为本次采购项目所提供的货物均为全新、未使用过的合格产品，其生产/出厂日期严格符合采购文件中关于“要求货物出厂日期距合同生效日期一年以内（如无签订合同，则货物出厂日期距中标通知书签发日期一年以内）”的实质性要求。
我司保证，在货物交付至贵院指定地点并完成验收时，将随货提供由货物制造商出具的、清晰显示上述生产/出厂日期的证明文件（如出厂合格证、原厂证明文件等），以供贵院核查。
二、关于交货期的承诺
我司承诺，在采购合同正式签订并收到贵院发出的书面交货通知后，保证在30个日历天内（进口产品及特殊定制产品交货期根据采购记录填写时间为准），将符合采购合同要求的全部货物安全、完整运抵贵院指定地点，并完成现场交付、验收工作。
我司充分理解并同意，本承诺函所涉及的关于货物生产年限及交货期的承诺是贵院与我司签订采购合同的基础条款。如我司所供货物生产日期不符，贵院有权视为我司提供虚假材料、无法履行合同核心要求。如我司无正当理由逾期交货，将按合同约定承担逾期违约责任。
如在合同履行过程中，我司未能履行以上承诺，贵院可据此单方解除采购合同，我司将承担由此引发的一切后果，包括但不限于： 解除合同，退回已交付货物；不予支付合同款项；被列入贵院供应商不良行为记录名单，并可能在一定期限内被禁止参与贵院任何采购活动；贵院保留依法向我司追究进一步赔偿责任的权利。
本承诺函构成我方响应文件不可分割的一部分，具有同等法律效力。
特此承诺！

公司名称（盖公章）：                 
日期：    年    月   日



7、 [bookmark: _Toc23714]设备使用年限证明
提供设备说明书证明或提供同型号设备铭牌图片。


8、 [bookmark: _Toc23283]售后服务方案（质保期）
主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：
1．免费保修期年限
2. 免费售后服务项目
3．在深圳设立的售后服务机构情况介绍
4．故障或技术支持应急维修响应时间安排；
5．维修服务收费标准、主要零配件价格；
6．质量保证及违约承诺（在履约期间如出现违约情况时所承担的责任和义务）；
7．培训、服务措施及承诺。

9、 [bookmark: _Toc7178][bookmark: _Toc868][bookmark: _Toc9012]业绩证明
提供近三年同品牌、同型号设备用户名单，提供合同、发票或中标（成交）通知书的复印件或扫描件，提供证明材料需清晰，如不清晰，造成无法辨认，责任自行承担。不提供则视为无用户。
1、业绩汇总表
	设备名称
	品牌
	规格
	销售医院名称
	签订合同/发票/中标时间
	价格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2、 业绩证明（发票或合同或中标通知书）扫描件



10、 [bookmark: _Toc3273][bookmark: _Toc22566][bookmark: _Toc20149]响应人认为需要加以说明的其他内容
1、相关检测报告(如有)
2、彩页（如有）
3、生产企业质量管理体系认证（ISO9001、ISO13485）系列（如有）
4、报名产品的国际认证证书及有效中文翻译件（CE/FDA/JPAL）（如有）



11、 [bookmark: _Toc9517]信用查询记录
参与本项目政府采购活动时未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，附查询结果截图。
1.信用中国网“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”
https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/
2.信用中国网“信用服务”栏的“失信被执行人”
https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4
3.中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”
http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/
4.深圳市政府采购监管网“诚信档案”
http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda/index.html


第6章  [bookmark: _Toc23468][bookmark: _Toc18437]合同模板

示范文本说明

1、本合同模板主要适用通过公开招标方式，并使用财政资金采购政府医用设备的交易，业务部门在使用模板应根据不同的采购要求、招响应文件内容，适当增加双方权利义务条款。
2、模板中黑色字体部分均为模板标准内容，一般不作修改或删除。
3、含“     ”的部分由业务部门根据实际情况填写、补充，如没有补充的，请在相应部分划上“/”，所有“     ”均应有按实际情况补充的内容或“/”。
4、文本中的注为对相应条款的说明（蓝色字体部分）在正式合同中不能出现，需删除。
5、打印纸质版：合同一式五份，廉洁书一式二份，公司资质单独一份。
6、合同须单面打印，只手写签名、落款日期不能填写；合同号无需填写。
7、盖章要求：每份合同需盖骑缝章、签名页及附件都需盖章。
8、先发word文档送审-打印-盖章-签名，审核通过才能送合同。



合同号:  GZSY-YS-HT -   


广州中医药大学深圳医院（福田）
医用设备采购合同




采购项目：                     

甲    方： 广州中医药大学深圳医院（福田）                    

乙    方：                     


广州中医药大学深圳医院（福田）
院内医用设备采购合同

甲方（购买方）：广州中医药大学深圳医院（福田）
统一社会信用代码：124403044558502122

乙方（供应方）：
统一社会信用代码：

为维护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经双方协商一致，就甲方购买乙方设备事宜签订本合同，以资共守。
第一条  甲方采购的医用设备
1.设备名称、规格
	项目名称：
	

	设备注册证名称：
	

	注册证号：
	

	设备型号：
	

	设备产地及品牌：
	

	设备单价：
	

	设备数量：
	


2.合同价款
合同总价(大小写)：
本合同以人民币进行结算，该价格为甲方住所地或甲方指定地点交货价。合同价款系包括运费、装卸费、包装费、保险费、保管费、税款以及报关费等在内的所有价款，除此之外甲方不再向乙方承担任何支付义务。
第二条  付款时间及方式
1.货到安装、调试验收合格，提供乙方与设备原厂、中国总代或区域总代签订的保修合同或原厂、中国总代或区域总代的保修承诺函后，乙方应按深圳市福田区财政局的财税要求出具本合同全额价款的正规发票，由甲方直接向乙方支付合同价款的100%。
2.乙方向甲方请款前应向甲方提供与结算金额一致的合法、有效的增值税发票。因乙方未按约定提供增值税发票的，甲方可暂不支付合同款项，乙方不得因此拒绝履行合同义务；因乙方原因未能及时提供发票导致甲方延迟付款的，甲方不承担违约责任。
3.甲方因财政审批程序和国库集中支付程序的缘故未能按合同规定及时向乙方支付上述费用的，乙方不得因此要求甲方承担延期付款的违约责任。
4.合同价款结算采用银行转账方式，乙方收款账户信息如下：
户名：
账号：
开户行：
如乙方的上述账户资料发生变更，须提前10个工作日书面通知甲方，否则一切后果由乙方承担。
第三条  交货时间及地点
1.乙方应当在收到甲方通知后的   （日历）天内，按甲方要求的具体送货数量及时间，将设备送至甲方指定地点并负责安装调试。如遇特殊情况，需提前或延迟到货时间，由双方协商解决。
2.乙方应在设备到达1日前通知甲方，经甲方同意后按时送货，甲方有异议时，由双方协商解决。
3.设备运送、安装调试以及计量检测所产生的费用由乙方负责。
第四条  包装及运输
1.乙方按照本合同约定向甲方提供的所有设备，应当符合生产商的设备出厂包装的要求。若乙方提供设备的包装不符合生产商设备通常出厂的包装要求，或设备存在划痕或被毁损的现象，甲方均有权要求乙方更换相应设备或做退货处理。
2.乙方承担设备交付甲方前的一切费用及风险，产生的一切安全责任及财产损失或人身损害，均由乙方承担。（本条款所指交付是乙方将设备运送至甲方指定地点，并经甲方验收合格并出具验收合格证明）
第五条  检验及验收
1.在设备到达甲方指定地点后，由甲方（医疗设备部门及使用科室相关人员）与乙方共同进行清点和检验。如乙方未按约定到甲方指定地点参加检验的，视为乙方对甲方单方检验的结果予以确认。
2.到货验收合格不能视为乙方对设备存在的潜在缺陷所应付的责任的解除。乙方在质保期内仍需对设备的内在质量承担责任；乙方交付设备的品种、型号、规格、质量、数量等不符合合同约定，或者与提供样品不相符的，甲方有权直接拒收。
3.经双方检验认可的，签署验收报告；但甲方向乙方签发设备验收报告需同时满足以下条件：
1）设备具备产品合格证或报关单及商检证明（进口产品）；
2）设备全新，外观无伤痕变形或明显修饰痕迹；
3）如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行；
4）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕；
5）按照招标书要求及响应文件提供的技术要求验收必须合格；
6）需提供乙方与设备原厂、中国总代或区域总代签订的保修合同或原厂、中国总代或区域总代的保修承诺函，保修期限为合同质保期限；
7）乙方提供的各种文件载明的内容必须真实，甲方对产品的技术数据置疑时有权要求乙方按照双方认可的第三方检测机构出具的检验方法进行检测(检测费用由乙方承担)，检测结果不能证明乙方提供的技术数据是真实的，视为不合格；
8）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求。
第六条  品质及保证
1.乙方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，并满足合同约定，符合国家标准、行业标准以及乙方设备说明书中所规定的设备功能和性能以及双方约定的其它质量标准。进口产品必须符合产品的原厂标准及有关的国际标准，且具有进口注册证书、入境货物检验检疫证明等中国海关商检合格证明。
2.前述设备说明书中包含排除乙方法定或约定义务内容的，或该说明书中承诺的质量标准低于国家或行业推荐性标准的，均属无效；除非甲方明确书面同意接受，否则本合同附属、补充文件及货物支持文件中规定的乙方责任限制条款不适用于甲方。
3.乙方保证提供的设备能够使甲方实现合同目的并满足甲方需求。
第七条  售后服务要求
1.质保期：系指乙方提供的产品在非使用者人为破坏情况下，出现任何质量问题造成产品不能使用时，由乙方负责，联系并安排原厂工程师或经过原厂家培训认证取得维修资格证的工程师免费维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从合同验收合格之日起计算。具体是指合同验收合格后3年内。质保期内，设备故障率需≤5%。设备故障率未达要求的，每升高1%，质保期顺延30天。当设备故障率≥10%时，乙方必须在甲方提出要求之日起30日内无条件更换新机。
2.在质保期内，乙方应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品；免费提供每年2次的设备定期保养，并提供维护保养报告。质保期满以后，乙方应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。
3.在质保期内，一旦发生产品质量及安装问题，乙方保证在接到通知24小时内赶到现场，进行免费维修或更换有缺陷的设备或部件；响应时间：4小时响应；修复时间：72小时内；冗余服务：在24小时内或紧急情况下，未能修复，提供具有同样功能的设备供甲方使用。
4.在质保期内，因甲方故意或重大过失造成的设备损坏，不在质保范围内的，乙方提供上门维修服务，但酌情收取材料及相关维修、更换等费用。
第八条  所有权及知识产权
乙方保证对其依据本合同向甲方所交付的设备拥有合法的所有权、知识产权及其它权益，保证不侵犯任何第三方合法的所有权、知识产权及其它任何权益，保证不使甲方因此受到任何损失。否则，由此产生的一切责任和给甲方造成的全部损失，均由乙方承担。
第九条  保密信息
1.双方应对本合同履行过程中所知悉的双方的知识产权、商业秘密、技术成果、经营计划和战略、客户信息及其它非技术性信息承担保密义务。未经双方书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得对上述信息进行复制、传播和销售。双方同时应约束其员工履行保密义务。
2.本条所约定的双方承担保密义务不因本合同未成立生效、无效、解除、终止、履行完毕而失效。
第十条  违约责任
1.甲方无正当理由拒收设备、拒付设备款项的，应按相应设备价款的10%向乙方支付违约金；甲方逾期付款的，每逾期一日，按照逾期支付货款金额的1‰支付违约金，逾期违约金总额不超过欠付合同金额的10%。
2.因乙方交付设备的品种、型号、规格、质量、数量等不符合合同约定，或者与提供样品不相符，甲方直接拒收的，甲方有权要求乙方按相应设备价款的30%支付违约金。
3.乙方逾期交货的，或甲方在质保期内发现设备存在质量问题，乙方逾期维修或退换货的，每逾期一日，按逾期部分货款金额的5‰支付违约金；逾期超过 10 日的，甲方有权单方解除本合同并要求乙方按相应设备价款的30%支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当继续赔偿。
4.因乙方交付的设备存在质量问题导致甲方或第三人受到损害的，由乙方承担赔偿责任，甲方因此遭受第三方索赔的，有权向乙方追偿。
5.乙方怠于履行质量保修责任，在甲方书面通知3日后仍未履行的，甲方有权自行委托第三方进行维修，所发生的全部费用由乙方承担，并加收发生费用的50%作为惩罚性违约金（该违约金不以甲方的实际损失为限）。
6.违约方拒不支付违约金并赔偿损失的，守约方可通过法律途径向其追索相关费用，因向违约方追索承担该费用而支付的律师费、差旅费、调查费、评估费、诉讼费等也由违约方承担。
第十一条  不可抗力
1.不可抗力系指双方在缔结协议时不能预见、并且它的发生及后果是不能克服和不能避免的客观情况。一方因不可抗力不能履行合同或不能完全履行合同的，根据不可抗力的影响，可以部分或全部地免除责任。
2.因不可抗力导致合同无法履行时，无法履行合同义务的一方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项，并以合理方式立即将不能履行合同的事实通知另一方。在不可抗力事件发生后15天内用特快专递向对方发出事件发生地点有关政府部门、公证机关或商会出具的证明，以证实不可抗力的存在；如因一方怠于通知而造成另一方损失或损失扩大的，则怠于通知的一方应负责赔偿另一方的相应损失。
3.一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
第十二条  争议解决及法律适用
1.因设备的质量问题发生争议，任何一方有权向国家和深圳市政府指定的技术单位申请进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。
2.因合同发生的所有争议，双方应通过友好协商进行解决。如协商解决不成或任何一方不愿意协商的，由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。
3.本合同适用中国法律。
第十三条  送达条款
本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同尾部约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。
第十四条  其他事项
1.乙方应随设备向甲方交付设备中文版《使用说明书》、《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械注册证》及质量检测合格证书等与本合同设备使用有关的所有资料。
2.若乙方提供的设备为进口设备，必须具有合法的进口手续，并负责办理设备进口报关等手续。
3.本合同一式伍份，甲方执叁份、乙方执壹份，福田区政府采购中心执壹份，自合同双方及授权代表签字并加盖公章之日起生效。
4.本合同附件、补充协议以及项目相关的采购需求书、招响应文件、中标通知书，均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
5.本合同未尽事宜由双方协商，另行订立书面文件，经双方签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
	甲方：广州中医药大学深圳医院（福田）
	乙方：

	住所地：深圳市福田区北环大道6001号
	住所地：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	联系电话：0755-83548569
	联系电话：

	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳景田支行
	开户银行：

	账号：4420 1600 6000 5900 0033
	账号：

	签约时间：  2023 年        月       日

	签约地址：广州中医药大学深圳医院（福田）
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      4.售后服务承诺；（厂家及公司各一份）
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8.资质文件单独一份；（厂家、供应商营业执照、经营许可、产品注册证或备案证、产品授权书、法人授权书等）   

附件: 1.成交通知书 
附件: 2.配置清单
附件: 3.技术参数表


附件4.售后服务承诺；模板
售后服务承诺书

	单位名称
	深圳市*****科技有限公司

	详细地址
	深圳市福田区********

	电话
	0755-23*******

	可提供的优质服务
	对所响应仪器实施免费远程调试和仪器使用维护的培训，保证招标方操作人员能够熟练地独立工作。保质期内对仪器进行免费远程维修保养，终生维修只收取工本费。

	设备保修内容
	产品保修期内，本公司提供免费维修服务，但如有下列情形者，不在免费保修范围内：①用户擅自打开主机、体重计拆焊零件、修改导致之不良情形，板面有任何损伤等；②仪器由于意外、不可抗拒力和人为原因而导致的损坏；③仪器外观有伤痕、擅自拆装外壳、更换零件，内部零件烧坏，遭遇雷击、电网异常等自然灾害而引起的损坏。④仪器由于外界和人为因素，保存不合适而导致的损害等。


1、 免费质保期期限：*年
二、免费质保期期限起计方式：仪器安装验收合格起。
三、免费质保期内维修人员接到维修通知后响应时间：4小时响应，24小时内安排人员到位。
四、免费质保期内承诺：
1.在设备调试安装过程中，我公司负责远程培训。客户自收到仪器之日起，叁年内产品的正常损坏，我公司负责保修，保修期满后终身有偿维修。
2. 免费维修不包括客户自行拆机、人为损坏等不正确使用或雷击、电网异常等自然灾害而引起的损坏。如客户对免费维修范围外的损坏需要我公司维修，我公司将收取并仅收取成本费用。
3. 我公司对于产品的非正常损坏而导致其它部件产生的故障不负责连带责任。
4. 如客户仪器发生故障并提出保修或维修的请求后，我公司将在8小时内给予明确解答。
5. 我公司应定期对客户进行电话回访。并协助客户进行仪器的养护。
五、操作培训计划：
在设备调试安装过程中，我公司负责远程培训客户设备的使用维护方法，详细讲解各种技术参数及各项性能指标，保证客户操作人员能够熟练地、独立地完成操作工作。
六、免费质保期满后服务承诺：
保修期以后，我公司负责对客户进行定期电话回访，协助客户对仪器的养护，免费进行软件的升级，简单的维修不收取费用，零部件维修仅收取工本费。



附件4.1厂家售后服务承诺



附件5.每年二次的维护计划模板  
维护计划
1、在质保期、免费保修期内，我司免费提供每年两次的设备定期维护保养服务，每年3月至4月一次，10月至11月一次。每次维护保养后公司提供维护保养报告一份用于存档；
2、维护保养的项目与内容如下：
	维护内容
	维护说明

	外观检查
	外观检查首先检查各按钮、开关、接头插座有无松动及错位，插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线有无老化，散热排风是否正常。

	清洁保养、更换易损件
	是对仪器表面与内部机械部分进行清洁，对仪器有关插头插座进行清洁，防止接触不良。对已达到使用寿命及性能下降，不合要求的元器件或使用说明书中规定的要求定期更换的配件要进行及时地更换，预防可能发生的故障扩大或造成整机故障。对电池充电不足的情况要督促有关人员进行定期充电，排除设备明显的和潜在的各种故障。

	功能检测
	开机检查各项指示灯、指示器是否正常，通过调节、设置各个开关和按钮，进入各功能设置，以检查设备的基本功能是否正常。通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否正常。

	安全检查
	检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是否牢靠，接地电阻和漏电电流是否在允许限度内。检查机架是否牢固，机械运转是否正常，各连接部件是否无松动、脱落或破裂现象。

	做好维护和保养记录
	认真做好设备的维护、保养记录，包括维修时间、维修情况简述、更换配件情况等。根据维修保养情况记录表的内容，分析设备是由于主机故障还是铺助设备故障追踪设备的故障和维修情况，动态掌握和分析设备故障的原因，了解配件的更换情况。通过对设备的维护保养工作，保证仪器设备的安全、稳定运行，延长使用寿命。





附件6.乙方与设备原厂签订的保修合同






附件7. 

医药购销廉洁协议书
购买方：广州中医药大学深圳医院（福田）
供应方：
为贯彻落实中央、省、市、区关于治理医药购销领域商业贿赂文件精神，进一步推进党风廉政建设和纠风工作，建立健全治理医药购销领域商业贿赂长效机制，现经双方协商同意签订廉洁协议书如下：
一、购销双方必须遵纪守法，严格执行上级纠正医药购销和医疗服务中的不正之风与治理商业贿赂的有关文件精神，坚持“标本兼治，综合治理，惩防并举”的原则，深化源头治理。双方应严格执行药品和医疗设备、医用耗材招标采购制度，严格执行广东省药品阳光采购的规定。
二、供方（经销商、厂商）不得派代表到医院，以借名科研费、开发费、宣传费、推销费等形式推销药品、医疗设备、医用耗材等产品。对医院领导、药学部、医疗设备部主任和医务人员发放回扣等商业贿赂不正当行为的，一经发现，中止购销合同和其他一切业务。
三、供方（经销商、厂商）不得派代表到医院临床各科室进行新药申请、开方回扣促销，或以不正当交易手段诱导临床医师用其所供药品、医用耗材。一经发现，中止购销合同和其他一切业务。
四、医院领导、药学部、医疗设备部有关人员以及临床医务人员不得以任何借口向供方（经销商、厂商）索取任何形式的赞助费，不能借新药品、新医用耗材引进之机收受供方（经销商、厂商）的回扣、物品或索贿等违法行为，一经发现，坚决依法依规严肃处理。
五、医院各科室人员不得替供方（经销商、厂商）代表非法统计销售药品、医用耗材的使用数量等，一经发现按商业贿赂行为严肃处理。医院对于出现药品、医用耗材等销售异常的，查实后将停止购进。
六、购销双方共同承诺坚决遵守不行贿、不受贿，不搞医药购销不正之风，做到公平、公正、公开的廉洁交易，以净化医药购销领域环境。
七、本协议书一式两份，购销双方各执一份，自双方签字之日起生效。
	
购方单位：广州中医药大学深圳医院（福田）
	
供方单位：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	签约时间：        年        月       日 

	签约地址：广州中医药大学深圳医院（福田）
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